## Capturas del OSC
CARGAS DE PRUEBA
AP010 | Rizado sobre la salida Vat-, que no se encuentra regulada, solapada con le señal de electriestimulación.
AP011 | Señal de electroestimulacion (300us; 555 Hz; 16%) con la salida del AO que controla la fuente de corriente.
PRUEBA PILOTO
AP012 | CORRIENTE PARA 150US 555HZ, 8%.
AP013 | TENSION SOBRE LA CARGA PARA APO12
AP014 | CORRIENTE PARA 150US 1111HZ, 16%.
AP015 | CORRIENTE PARA 170US 658HZ, 12%.
AP016 | CORRIENTE PARA 300US 435 HZ, 12%.
AP017 | CORRIENTE PARA 250US 333 HZ, 8%.

## Análisis de Datos (Tensiones)
Carga de 100 k | [7 empty] | Carga de 75 k | [7 empty] | Carga de 50 k
Tensión media sobre la carga | [7 empty] | Tensión media sobre la carga | [7 empty] | Tensión media sobre la carga
[5 empty] | Carac. De la señal | [7 empty] | Carac. De la señal | [7 empty] | Carac. De la señal
IDAC | Vo(cc)_150 (uA) | Vo(cc)_200 (uA) | Vo(cc)_300 (uA) | Vo(cc)_Prm | Freq | Duty |  | IDAC | Vo(cc)_150 (uA) | Vo(cc)_200 (uA) | Vo(cc)_300 (uA) | Vo(cc)_Prm | Freq | Duty |  | IDAC | Vo(cc)_150 (uA) | Vo(cc)_200 (uA) | Vo(cc)_300 (uA) | Vo(cc)_Prm | Freq | Duty
25 | -0.1 | 0 | 0.09 | -0.0033333 | F1 | 16% |  | 25 | -0.1 | -0.01 | 0.08 | -0.01 | F1 | 16% |  | 25 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.046667 | F1 | 16%
50 | -0.5 | -0.2 | -0.07 | -0.25667 |  |  |  | 50 | -0.45 | 0.288 | -0.08 | -0.080667 |  |  |  | 50 | -0.3 | -0.35 | -0.35 | -0.33333
75 | -0.85 | -0.4 | -0.3 | -0.51667 |  |  |  | 75 | -0.83 | -0.55 | -0.24 | -0.54 |  |  |  | 75 | -0.5 | -0.65 | -0.7 | -0.61667
100 | -1.05 | -0.55 | -0.5 | -0.7 |  |  |  | 100 | -1.1 | -0.75 | -0.4 | -0.75 |  |  |  | 100 | -0.66 | -0.85 | -1 | -0.83667
125 | -1.87 | -1.15 | -1 | -1.34 |  |  |  | 125 | -1.75 | -1.25 | -0.75 | -1.25 |  |  |  | 125 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.3
150 | -1.7 | -1 | -1 | -1.2333 |  |  |  | 150 | -1.75 | -1.25 | -0.75 | -1.25 |  |  |  | 150 | -1 | -1.4 | -1.7 | -1.3667
175 | -1.3 | -0.7 | -0.95 | -0.98333 |  |  |  | 175 | -1.5 | -1.11 | -0.7 | -1.1033 |  |  |  | 175 | -0.85 | -1.45 | -1.85 | -1.3833
200 | -0.7 | -0.3 | -0.78 | -0.59333 |  |  |  | 200 | -1.14 | -0.89 | -0.55 | -0.86 |  |  |  | 200 | -0.55 | -1.35 | -1.95 | -1.2833
225 | 0.02 | 0.3 | -0.5 | -0.06 |  |  |  | 225 | -0.65 | -0.55 | -0.33 | -0.51 |  |  |  | 225 | -0.2 | -1.2 | -1.97 | -1.1233
250 | 0.95 | 0.9 | -0.1 | 0.58333 |  |  |  | 250 | -0.03 | -0.07 | 0 | -0.033333 |  |  |  | 250 | 0.27 | -0.98 | -1.87 | -0.86
25 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.046667 | F2 | 12% |  | 25 | -0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | F2 | 12% |  | 25 | -0.02 | -0.11 | 0.025 | -0.035 | F2 | 12%
50 | -0.15 | -0.15 | -0.05 | -0.11667 |  |  |  | 50 | -0.29 | -0.22 | -0.02 | -0.17667 |  |  |  | 50 | -0.17 | -0.5 | -0.25 | -0.30667
75 | -0.33 | -0.3 | -0.22 | -0.28333 |  |  |  | 75 | -0.5 | -0.4 | -0.09 | -0.33 |  |  |  | 75 | -0.3 | -0.85 | -0.5 | -0.55
100 | -0.38 | -0.43 | -0.4 | -0.40333 |  |  |  | 100 | -0.66 | -0.53 | -0.19 | -0.46 |  |  |  | 100 | -0.4 | -1.2 | -0.7 | -0.76667
125 | -0.75 | -0.8 | -0.75 | -0.76667 |  |  |  | 125 | -1 | -0.87 | -0.43 | -0.76667 |  |  |  | 125 | -0.65 | -1.65 | -1 | -1.1
150 | -0.55 | -0.7 | -0.75 | -0.66667 |  |  |  | 150 | -0.97 | -0.86 | -0.4 | -0.74333 |  |  |  | 150 | -0.65 | -1.9 | -1.15 | -1.2333
175 | -0.18 | -0.5 | -0.67 | -0.45 |  |  |  | 175 | -0.8 | -0.76 | -0.3 | -0.62 |  |  |  | 175 | -0.48 | -2 | -1.25 | -1.2433
200 | 0.3 | -0.17 | -0.52 | -0.13 |  |  |  | 200 | -0.5 | -0.56 | -0.15 | -0.40333 |  |  |  | 200 | -0.27 | -2.1 | -1.25 | -1.2067
225 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.26667 |  |  |  | 225 | -0.18 | -0.32 | 0.08 | -0.14 |  |  |  | 225 | -0.02 | -2.1 | -1.2 | -1.1067
250 | 1.6 | 0.75 | 0.025 | 0.79167 |  |  |  | 250 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0.23 |  |  |  | 250 | 0.32 | -2.1 | -1 | -0.92667
25 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.016667 | F3 | 8% |  | 25 | -0.04 | 0 | -0.02 | -0.02 | F3 | 8% |  | 25 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | F3 | 8%
50 | -0.3 | -0.16 | -0.1 | -0.18667 |  |  |  | 50 | -0.25 | -0.12 | -0.07 | -0.14667 |  |  |  | 50 | -0.1 | -0.11 | -0.05 | -0.086667
75 | -0.55 | -0.35 | -0.25 | -0.38333 |  |  |  | 75 | -0.44 | -0.25 | -0.18 | -0.29 |  |  |  | 75 | -0.16 | -0.22 | -0.13 | -0.17
100 | -0.75 | -0.45 | -0.38 | -0.52667 |  |  |  | 100 | -0.57 | -0.35 | -0.27 | -0.39667 |  |  |  | 100 | -0.2 | -0.34 | -0.2 | -0.24667
125 | -1.1 | -0.75 | -0.63 | -0.82667 |  |  |  | 125 | -0.87 | -0.6 | -0.46 | -0.64333 |  |  |  | 125 | -0.36 | -0.5 | -0.35 | -0.40333
150 | -1.1 | -0.75 | -0.67 | -0.84 |  |  |  | 150 | -0.83 | -0.57 | -0.5 | -0.63333 |  |  |  | 150 | -0.3 | -0.5 | -0.35 | -0.38333
175 | -0.9 | -0.62 | -0.67 | -0.73 |  |  |  | 175 | -0.72 | -0.5 | -0.5 | -0.57333 |  |  |  | 175 | -0.15 | -0.45 | -0.35 | -0.31667
200 | -0.65 | -0.4 | -0.6 | -0.55 |  |  |  | 200 | -0.53 | -0.35 | -0.4 | -0.42667 |  |  |  | 200 | 0.05 | -0.38 | -0.3 | -0.21
225 | -0.26 | -0.17 | -0.48 | -0.30333 |  |  |  | 225 | -0.3 | -0.16 | -0.3 | -0.25333 |  |  |  | 225 | 0.3 | -0.26 | 0.2 | 0.08
250 | 0.15 | 0.17 | -0.25 | 0.023333 |  |  |  | 250 | 0.07 | 0.09 | -0.1 | 0.02 |  |  |  | 250 | 0.6 | -0.09 | -0.05 | 0.15333
Tensión pico a pico de la fuente AT | [7 empty] | Tensión pico a pico de la fuente AT | [7 empty] | Tensión pico a pico de la fuente AT
[5 empty] | Carac. De la señal | [7 empty] | Carac. De la señal | [7 empty] | Carac. De la señal
IDAC | [V+ - (V-)]_150 (uA) | [V+ - (V-)]_200 (uA) | [V+ - (V-)]_300 (uA) | [V+ - (V-)]_Prm | Freq | Duty |  | IDAC | [V+ - (V-)]_150 (uA) | [V+ - (V-)]_200 (uA) | [V+ - (V-)]_300 (uA) | [V+ - (V-)]_Prm | Freq | Duty |  | IDAC | [V+ - (V-)]_150 (uA) | [V+ - (V-)]_200 (uA) | [V+ - (V-)]_300 (uA) | [V+ - (V-)]_Prm | Freq | Duty
25 | 304.4 | 304 | 303.5 | 303.9667 | F1 | 16% |  | 25 | 305.6 | 305 | 305 | 305.2 | F1 | 16% |  | 25 | 306.4 | 306 | 306 | 306.1333 | F1 | 16%
50 | 312.2 | 312.4 | 311.7 | 312.1 |  |  |  | 50 | 313.5 | 313 | 314 | 313.5 |  |  |  | 50 | 314 | 313.5 | 314 | 313.8333
75 | 318 | 318.5 | 318 | 318.1667 |  |  |  | 75 | 319.3 | 319.4 | 320.4 | 319.7 |  |  |  | 75 | 320 | 319.6 | 320 | 319.8667
100 | 323 | 323.3 | 323 | 323.1 |  |  |  | 100 | 323.8 | 324 | 325.3 | 324.3667 |  |  |  | 100 | 325 | 324 | 324 | 324.3333
125 | 326 | 326.5 | 327 | 326.5 |  |  |  | 125 | 327 | 327.4 | 329 | 327.8 |  |  |  | 125 | 328 | 327 | 328 | 327.6667
150 | 329 | 329.6 | 332.8 | 330.4667 |  |  |  | 150 | 330 | 330 | 331 | 330.3333 |  |  |  | 150 | 331 | 330 | 330.5 | 330.5
175 | 332 | 332.2 | 335.4 | 333.2 |  |  |  | 175 | 333 | 333 | 334 | 333.3333 |  |  |  | 175 | 334 | 333 | 333 | 333.3333
200 | 334 | 334.3 | 337.5 | 335.2667 |  |  |  | 200 | 335 | 335.5 | 335.5 | 335.3333 |  |  |  | 200 | 336.5 | 335.6 | 335 | 335.7
225 | 336 | 336 | 339 | 337 |  |  |  | 225 | 337 | 337 | 337 | 337 |  |  |  | 225 | 338.6 | 337 | 337 | 337.5333
250 | 337.6 | 337.3 | 340.4 | 338.4333 |  |  |  | 250 | 339 | 339 | 339 | 339 |  |  |  | 250 | 340.4 | 339 | 338 | 339.1333
25 | 302.4 | 302.2 | 304.8 | 303.1333 | F2 | 12% |  | 25 | 303.5 | 304 | 304 | 303.8333 | F2 | 12% |  | 25 | 304 | 304 | 304.8 | 304.2667 | F2 | 12%
50 | 308.3 | 308.6 | 312.2 | 309.7 |  |  |  | 50 | 309 | 310.6 | 311.4 | 310.3333 |  |  |  | 50 | 309.5 | 309 | 311.5 | 310
75 | 313 | 313.7 | 317.8 | 314.8333 |  |  |  | 75 | 313.5 | 315.5 | 317 | 315.3333 |  |  |  | 75 | 314.1 | 313 | 316.7 | 314.6
100 | 317 | 318 | 322.3 | 319.1 |  |  |  | 100 | 317 | 319.6 | 321.5 | 319.3667 |  |  |  | 100 | 318 | 316 | 321 | 318.3333
125 | 320 | 321 | 325.6 | 322.2 |  |  |  | 125 | 320 | 322.5 | 325 | 322.5 |  |  |  | 125 | 321 | 319 | 324.4 | 321.4667
150 | 323 | 324 | 328.7 | 325.2333 |  |  |  | 150 | 323 | 325.3 | 328 | 325.4333 |  |  |  | 150 | 324 | 322 | 327.4 | 324.4667
175 | 326 | 326.6 | 331.3 | 327.9667 |  |  |  | 175 | 326 | 328 | 330.6 | 328.2 |  |  |  | 175 | 327 | 324.6 | 330 | 327.2
200 | 328 | 329 | 333.5 | 330.1667 |  |  |  | 200 | 328 | 330 | 333 | 330.3333 |  |  |  | 200 | 329 | 327 | 332 | 329.3333
225 | 330 | 331.1 | 335.5 | 332.2 |  |  |  | 225 | 330 | 332 | 335 | 332.3333 |  |  |  | 225 | 332 | 329 | 334 | 331.6667
250 | 332.6 | 333 | 337 | 334.2 |  |  |  | 250 | 333 | 333.6 | 336.4 | 334.3333 |  |  |  | 250 | 334 | 331 | 336 | 333.6667
25 | 301 | 300.9 | 302.7 | 301.5333 | F3 | 8% |  | 25 | 302 | 302.2 | 302.2 | 302.1333 | F3 | 8% |  | 25 | 303 | 303.6 | 303.6 | 303.4 | F3 | 8%
50 | 305.5 | 305.6 | 307.6 | 306.2333 |  |  |  | 50 | 306 | 306.7 | 307 | 306.5667 |  |  |  | 50 | 308 | 308.4 | 308.7 | 308.3667
75 | 309 | 309.5 | 311.7 | 310.0667 |  |  |  | 75 | 310 | 310.7 | 311.2 | 310.6333 |  |  |  | 75 | 312 | 312.3 | 313 | 312.4333
100 | 312.4 | 312.8 | 315.2 | 313.4667 |  |  |  | 100 | 313 | 314 | 315 | 314 |  |  |  | 100 | 315.6 | 316 | 316.3 | 315.9667
125 | 315 | 315.5 | 318.1 | 316.2 |  |  |  | 125 | 316 | 317 | 317.6 | 316.8667 |  |  |  | 125 | 318 | 318.6 | 319.4 | 318.6667
150 | 317.7 | 318.4 | 320.9 | 319 |  |  |  | 150 | 318 | 319.6 | 320 | 319.2 |  |  |  | 150 | 321 | 321.4 | 322.2 | 321.5333
175 | 320 | 320.8 | 323.2 | 321.3333 |  |  |  | 175 | 321 | 322 | 323 | 322 |  |  |  | 175 | 324 | 324 | 324.5 | 324.1667
200 | 322.5 | 323 | 325.5 | 323.6667 |  |  |  | 200 | 323 | 324 | 325 | 324 |  |  |  | 200 | 326 | 326 | 327 | 326.3333
225 | 324.8 | 325 | 327.5 | 325.7667 |  |  |  | 225 | 325.5 | 326.3 | 327 | 326.2667 |  |  |  | 225 | 328.6 | 328 | 329 | 328.5333
250 | 326.7 | 326.9 | 329.3 | 327.6333 |  |  |  | 250 | 327.6 | 328 | 328.6 | 328.0667 |  |  |  | 250 | 331 | 330 | 331 | 330.6667
Tensión continua sobre la carga para cada nivel de electroestimulación
Vo(cc) para DT = 16% | [10 empty] | DT = 16 % |  | DT = 12 % |  | DT = 8 %
IDAC | 100k (mV) | Des_std_100k (mV) | 75k (mV) | Des_std_75k (mV) | 50k (mV) | Des_std_50k (mV) | Vo(cc)_Prm_Gral (mV) | Des_std_Gral (mV) |  | IDAC | Vo(cc)_Prm_Gral (16%) | Des_std_Gral (16%) | Vo(cc)_Prm_Gral (12%) | Des_std_Gral (12%) | Vo(cc)_Prm_Gral (8%) | Des_std_Gral (8%)
25 | -3.3333 | 77.603 | -10 | 73.4847 | -46.6667 | 4.714 | -20 | 64.6357 |  | 25 | -20 | 64.6357 | 0.55556 | 54.3877 | -1.1111 | 22.8252
50 | -256.6667 | 180.0617 | -80.6667 | 301.2876 | -333.3333 | 23.5702 | -223.5556 | 228.9954 |  | 50 | -223.5556 | 228.9954 | -200 | 134.0812 | -140 | 78.5988
75 | -516.6667 | 239.2117 | -540 | 240.9703 | -616.6667 | 84.9837 | -557.7778 | 206.5472 |  | 75 | -557.7778 | 206.5472 | -387.7778 | 204.0031 | -281.1111 | 131.5248
100 | -700 | 248.3277 | -750 | 285.7738 | -836.6667 | 139.1242 | -762.2222 | 239.619 |  | 100 | -762.2222 | 239.619 | -543.3333 | 273.8613 | -390 | 168.7865
125 | -1340 | 379.7368 | -1250 | 408.2483 | -1300 | 163.2993 | -1296.6667 | 337.4414 |  | 125 | -1296.6667 | 337.4414 | -877.7778 | 319.2623 | -624.4444 | 233.4814
150 | -1233.3333 | 329.9832 | -1250 | 408.2483 | -1366.6667 | 286.7442 | -1283.3333 | 350.3966 |  | 150 | -1283.3333 | 350.3966 | -881.1111 | 416.7718 | -618.8889 | 235.8175
175 | -983.3333 | 246.0804 | -1103.3333 | 326.6327 | -1383.3333 | 410.9609 | -1156.6667 | 374.3439 |  | 175 | -1156.6667 | 374.3439 | -771.1111 | 524.9644 | -540 | 206.7742
200 | -593.3333 | 209.9735 | -860 | 241.7988 | -1283.3333 | 573.4884 | -912.2222 | 473.8443 |  | 200 | -912.2222 | 473.8443 | -580 | 666.0998 | -395.5556 | 192.8218
225 | -60 | 331.4614 | -510 | 133.6663 | -1123.3333 | 724.6302 | -564.4444 | 638.3853 |  | 225 | -564.4444 | 638.3853 | -326.6667 | 814.5346 | -158.8889 | 236.3822
250 | 583.3333 | 483.6206 | -33.3333 | 28.6744 | -860 | 877.7623 | -103.3333 | 827.4727 |  | 250 | -103.3333 | 827.4727 | 31.6667 | 991.8445 | 65.5556 | 228.2353
Vo(cc) para DT = 12%
IDAC | 100k (mV) | Des_std_100k (mV) | 75k (mV) | Des_std_75k (mV) | 50k (mV) | Des_std_50k (mV) | Vo(cc)_Prm_Gral (mV) | Des_std_Gral (mV)
25 | 46.6667 | 36.8179 | -10 | 29.4392 | -35 | 56.1249 | 0.55556 | 54.3877
50 | -116.6667 | 47.1405 | -176.6667 | 114.4067 | -306.6667 | 140.5545 | -200 | 134.0812
75 | -283.3333 | 46.428 | -330 | 174.547 | -550 | 227.303 | -387.7778 | 204.0031
100 | -403.3333 | 20.548 | -460 | 198.1582 | -766.6667 | 329.9832 | -543.3333 | 273.8613
125 | -766.6667 | 23.5702 | -766.6667 | 243.9034 | -1100 | 414.3268 | -877.7778 | 319.2623
150 | -666.6667 | 84.9837 | -743.3333 | 246.8918 | -1233.3333 | 513.7012 | -881.1111 | 416.7718
175 | -450 | 203.142 | -620 | 226.8627 | -1243.3333 | 620.5553 | -771.1111 | 524.9644
200 | -130 | 335.9563 | -403.3333 | 180.8007 | -1206.6667 | 747.7225 | -580 | 666.0998
225 | 266.6667 | 492.1608 | -140 | 165.7307 | -1106.6667 | 851.7172 | -326.6667 | 814.5346
250 | 791.6667 | 643.6657 | 230 | 151.2173 | -926.6667 | 989.3208 | 31.6667 | 991.8445
Vo(cc) para DT = 8%
IDAC | 100k (mV) | Des_std_100k (mV) | 75k (mV) | Des_std_75k (mV) | 50k (mV) | Des_std_50k (mV) | Vo(cc)_Prm_Gral (mV) | Des_std_Gral (mV)
25 | 16.6667 | 20.548 | -20 | 16.3299 | 0 | 14.1421 | -1.1111 | 22.8252
50 | -186.6667 | 83.7987 | -146.6667 | 75.8654 | -86.6667 | 26.2467 | -140 | 78.5988
75 | -383.3333 | 124.7219 | -290 | 109.8484 | -170 | 37.4166 | -281.1111 | 131.5248
100 | -526.6667 | 160.4854 | -396.6667 | 126.842 | -246.6667 | 65.9966 | -390 | 168.7865
125 | -826.6667 | 199.388 | -643.3333 | 170.1633 | -403.3333 | 68.4755 | -624.4444 | 233.4814
150 | -840 | 186.7262 | -633.3333 | 141.9703 | -383.3333 | 84.9837 | -618.8889 | 235.8175
175 | -730 | 121.9289 | -573.3333 | 103.709 | -316.6667 | 124.7219 | -540 | 206.7742
200 | -550 | 108.0123 | -426.6667 | 75.8654 | -210 | 186.7262 | -395.5556 | 192.8218
225 | -303.3333 | 130.2135 | -253.3333 | 65.9966 | 80 | 243.8579 | -158.8889 | 236.3822
250 | 23.3333 | 193.4482 | 20 | 85.2447 | 153.3333 | 316.2629 | 65.5556 | 228.2353
Tensión pico a pico de la fuente partida de Alta Tensión
[V+ - (V-)] para DT = 16% | [10 empty] | DT = 16 % |  | DT = 12 % |  | DT = 8 %
IDAC | 100k (V) | Des_std_100k (mV) | 75k (V) | Des_std_75k (mV) | 50k (V) | Des_std_50k (mV) | Vo(cc)_Prm_Gral (V) | Des_std_Gral (V) |  | IDAC | Vo(cc)_Prm_Gral (16%) | Des_std_Gral (16%) | Vo(cc)_Prm_Gral (12%) | Des_std_Gral (12%) | Vo(cc)_Prm_Gral (8%) | Des_std_Gral (8%)
25 | 303.9667 | 368.1787 | 305.2 | 282.8427 | 306.1333 | 188.5618 | 305.1 | 0.93333 |  | 25 | 305.1 | 0.93333 | 303.7444 | 0.86553 | 302.3556 | 0.92869
50 | 312.1 | 294.392 | 313.5 | 408.2483 | 313.8333 | 235.7023 | 313.1444 | 0.81665 |  | 50 | 313.1444 | 0.81665 | 310.0111 | 1.3544 | 307.0556 | 1.1295
75 | 318.1667 | 235.7023 | 319.7 | 496.6555 | 319.8667 | 188.5618 | 319.2444 | 0.83548 |  | 75 | 319.2444 | 0.83548 | 314.9222 | 1.7536 | 311.0444 | 1.2711
100 | 323.1 | 141.4214 | 324.3667 | 664.9979 | 324.3333 | 471.4045 | 323.9333 | 0.75865 |  | 100 | 323.9333 | 0.75865 | 318.9333 | 2.1203 | 314.4778 | 1.3839
125 | 326.5 | 408.2483 | 327.8 | 864.0988 | 327.6667 | 471.4045 | 327.3222 | 0.84824 |  | 125 | 327.3222 | 0.84824 | 322.0556 | 2.2838 | 317.2444 | 1.3985
150 | 330.4667 | 1667.9995 | 330.3333 | 471.4045 | 330.5 | 408.2483 | 330.4333 | 1.0306 |  | 150 | 330.4333 | 1.0306 | 325.0444 | 2.2979 | 319.9111 | 1.511
175 | 333.2 | 1557.7762 | 333.3333 | 471.4045 | 333.3333 | 471.4045 | 333.2889 | 0.9803 |  | 175 | 333.2889 | 0.9803 | 327.7889 | 2.2053 | 322.5 | 1.5232
200 | 335.2667 | 1583.9472 | 335.3333 | 235.7023 | 335.7 | 616.4414 | 335.4333 | 1.0088 |  | 200 | 335.4333 | 1.0088 | 329.9444 | 2.2167 | 324.6667 | 1.5092
225 | 337 | 1414.2136 | 337 | 0 | 337.5333 | 754.2472 | 337.1778 | 0.95891 |  | 225 | 337.1778 | 0.95891 | 332.0667 | 2.1863 | 326.8556 | 1.4607
250 | 338.4333 | 1396.0261 | 339 | 0 | 339.1333 | 984.3215 | 338.8556 | 1.0318 |  | 250 | 338.8556 | 1.0318 | 334.0667 | 1.8809 | 328.7889 | 1.5459
[V+ - (V-)] para DT = 12%
IDAC | 100k (V) | Des_std_100k (mV) | 75k (V) | Des_std_75k (mV) | 50k (V) | Des_std_50k (mV) | Vo(cc)_Prm_Gral (V) | Des_std_Gral (V)
25 | 303.1333 | 1181.3363 | 303.8333 | 235.7023 | 304.2667 | 377.1236 | 303.7444 | 0.86553
50 | 309.7 | 1772.0045 | 310.3333 | 997.7753 | 310 | 1080.1234 | 310.0111 | 1.3544
75 | 314.8333 | 2117.1259 | 315.3333 | 1433.7209 | 314.6 | 1551.3435 | 314.9222 | 1.7536
100 | 319.1 | 2299.2752 | 319.3667 | 1844.5114 | 318.3333 | 2054.8047 | 318.9333 | 2.1203
125 | 322.2 | 2438.5788 | 322.5 | 2041.2415 | 321.4667 | 2229.1005 | 322.0556 | 2.2838
150 | 325.2333 | 2485.0665 | 325.4333 | 2043.4176 | 324.4667 | 2229.1005 | 325.0444 | 2.2979
175 | 327.9667 | 2369.7163 | 328.2 | 1883.2596 | 327.2 | 2209.0722 | 327.7889 | 2.2053
200 | 330.1667 | 2392.1167 | 330.3333 | 2054.8047 | 329.3333 | 2054.8047 | 329.9444 | 2.2167
225 | 332.2 | 2376.2716 | 332.3333 | 2054.8047 | 331.6667 | 2054.8047 | 332.0667 | 2.1863
250 | 334.2 | 1986.6219 | 334.3333 | 1481.7407 | 333.6667 | 2054.8047 | 334.0667 | 1.8809
[V+ - (V-)] para DT = 8%
IDAC | 100k (V) | Des_std_100k (mV) | 75k (mV) | Des_std_75k (mV) | 50k (mV) | Des_std_50k (mV) | Vo(cc)_Prm_Gral (mV) | Des_std_Gral (V)
25 | 301.5333 | 825.9674 | 302.1333 | 94.2809 | 303.4 | 282.8427 | 302.3556 | 0.92869
50 | 306.2333 | 967.2412 | 306.5667 | 418.9935 | 308.3667 | 286.7442 | 307.0556 | 1.1295
75 | 310.0667 | 1172.8408 | 310.6333 | 492.1608 | 312.4333 | 418.9935 | 311.0444 | 1.2711
100 | 313.4667 | 1236.4825 | 314 | 816.4966 | 315.9667 | 286.7442 | 314.4778 | 1.3839
125 | 316.2 | 1358.9211 | 316.8667 | 659.9663 | 318.6667 | 573.4884 | 317.2444 | 1.3985
150 | 319 | 1373.5599 | 319.2 | 864.0988 | 321.5333 | 498.8877 | 319.9111 | 1.511
175 | 321.3333 | 1359.7385 | 322 | 816.4966 | 324.1667 | 235.7023 | 322.5 | 1.5232
200 | 323.6667 | 1312.3346 | 324 | 816.4966 | 326.3333 | 471.4045 | 324.6667 | 1.5092
225 | 325.7667 | 1228.3684 | 326.2667 | 612.8259 | 328.5333 | 410.9609 | 326.8556 | 1.4607
250 | 327.6333 | 1181.3363 | 328.0667 | 410.9609 | 330.6667 | 471.4045 | 328.7889 | 1.5459

## Análisis de Datos (I_pos)
Carga de 100 k | [6 empty] | Carga de 75 k | [6 empty] | Carga de 50 k
Corrientes positivas | [6 empty] | Corrientes positivas | [6 empty] | Corrientes positivas
[5 empty] | Carac. De la señal | [6 empty] | Carac. De la señal | [6 empty] | Carac. De la señal
IDAC | Ipos_150 (uA) | Ipos_200 (uA) | Ipos_300 (uA) | Ipos_Prm | Freq | Duty | IDAC | Ipos_150 (uA) | Ipos_200 (uA) | Ipos_300 (uA) | Ipos_Prm | Freq | Duty | IDAC | Ipos_150 (uA) | Ipos_200 (uA) | Ipos_300 (uA) | Ipos_Prm | Freq | Duty
25 | 32 | 34 | 28 | 31.3333 | F1 | 16% | 25 | 26 | 32 | 32 | 30 | F1 | 16% | 25 | 26 | 28 | 30 | 28 | F1 | 16%
50 | 88 | 92 | 84 | 88 |  |  | 50 | 84 | 88 | 92 | 88 |  |  | 50 | 80 | 84 | 92 | 85.3333
75 | 152 | 152 | 144 | 149.3333 |  |  | 75 | 136 | 152 | 160 | 149.3333 |  |  | 75 | 128 | 144 | 152 | 141.3333
100 | 200 | 216 | 200 | 205.3333 |  |  | 100 | 184 | 208 | 216 | 202.6667 |  |  | 100 | 184 | 192 | 208 | 194.6667
125 | 280 | 300 | 280 | 286.6667 |  |  | 125 | 280 | 300 | 320 | 300 |  |  | 125 | 240 | 280 | 300 | 273.3333
150 | 320 | 340 | 320 | 326.6667 |  |  | 150 | 320 | 340 | 360 | 340 |  |  | 150 | 300 | 320 | 360 | 326.6667
175 | 400 | 400 | 380 | 393.3333 |  |  | 175 | 380 | 400 | 420 | 400 |  |  | 175 | 360 | 380 | 400 | 380
200 | 420 | 460 | 440 | 440 |  |  | 200 | 420 | 440 | 460 | 440 |  |  | 200 | 400 | 420 | 460 | 426.6667
225 | 480 | 520 | 500 | 500 |  |  | 225 | 480 | 500 | 520 | 500 |  |  | 225 | 460 | 480 | 520 | 486.6667
250 | 540 | 560 | 560 | 553.3333 |  |  | 250 | 520 | 560 | 580 | 553.3333 |  |  | 250 | 500 | 540 | 580 | 540
25 | 20 | 24 | 26 | 23.3333 | F2 | 12% | 25 | 20 | 20 | 26 | 22 | F2 | 12% | 25 | 20 | 22 | 24 | 22 | F2 | 12%
50 | 56 | 64 | 68 | 62.6667 |  |  | 50 | 52 | 60 | 72 | 61.3333 |  |  | 50 | 52 | 52 | 80 | 61.3333
75 | 96 | 104 | 112 | 104 |  |  | 75 | 88 | 104 | 128 | 106.6667 |  |  | 75 | 80 | 88 | 120 | 96
100 | 128 | 144 | 160 | 144 |  |  | 100 | 120 | 136 | 168 | 141.3333 |  |  | 100 | 112 | 120 | 200 | 144
125 | 200 | 220 | 220 | 213.3333 |  |  | 125 | 180 | 220 | 240 | 213.3333 |  |  | 125 | 180 | 180 | 240 | 200
150 | 220 | 260 | 260 | 246.6667 |  |  | 150 | 200 | 240 | 280 | 240 |  |  | 150 | 200 | 200 | 280 | 226.6667
175 | 240 | 300 | 320 | 286.6667 |  |  | 175 | 240 | 280 | 340 | 286.6667 |  |  | 175 | 240 | 220 | 320 | 260
200 | 280 | 320 | 360 | 320 |  |  | 200 | 260 | 320 | 380 | 320 |  |  | 200 | 280 | 280 | 360 | 306.6667
225 | 320 | 360 | 400 | 360 |  |  | 225 | 300 | 360 | 420 | 360 |  |  | 225 | 300 | 300 | 380 | 326.6667
250 | 340 | 400 | 440 | 393.3333 |  |  | 250 | 320 | 380 | 420 | 373.3333 |  |  | 250 | 340 | 320 | 420 | 360
25 | 16 | 16 | 16 | 16 | F3 | 8% | 25 | 14 | 16 | 18 | 16 | F3 | 8% | 25 | 16 | 20 | 18 | 18 | F3 | 8%
50 | 40 | 44 | 44 | 42.6667 |  |  | 50 | 40 | 40 | 44 | 41.3333 |  |  | 50 | 40 | 48 | 48 | 45.3333
75 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  | 75 | 72 | 80 | 80 | 77.3333 |  |  | 75 | 80 | 80 | 72 | 77.3333
100 | 88 | 96 | 96 | 93.3333 |  |  | 100 | 96 | 96 | 104 | 98.6667 |  |  | 100 | 96 | 112 | 104 | 104
125 | 140 | 128 | 160 | 142.6667 |  |  | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 125 | 140 | 160 | 180 | 160
150 | 160 | 220 | 180 | 186.6667 |  |  | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  | 150 | 160 | 200 | 200 | 186.6667
175 | 180 | 240 | 200 | 206.6667 |  |  | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 175 | 180 | 220 | 220 | 206.6667
200 | 220 | 260 | 220 | 233.3333 |  |  | 200 | 220 | 220 | 240 | 226.6667 |  |  | 200 | 200 | 240 | 240 | 226.6667
225 | 240 | 280 | 260 | 260 |  |  | 225 | 240 | 240 | 260 | 246.6667 |  |  | 225 | 240 | 280 | 280 | 266.6667
250 | 260 | 300 | 280 | 280 |  |  | 250 | 260 | 260 | 280 | 266.6667 |  |  | 250 | 260 | 300 | 300 | 286.6667
IDAC | Ipos_Prm(16%) | Des_std | Ipos_Prm(12%) | Des_std | Ipos_Prm(8%) | Des_std | IDAC | Ipos_Prm(16%) | Des_std | Ipos_Prm(12%) | Des_std | Ipos_Prm(8%) | Des_std | IDAC | Ipos_Prm(16%) | Des_std | Ipos_Prm(12%) | Des_std | Ipos_Prm(8%) | Des_std
25 | 31.3333 | 2.4944 | 23.3333 | 2.4944 | 16 | 0 | 25 | 30 | 2.8284 | 22 | 2.8284 | 16 | 1.633 | 25 | 28 | 1.633 | 22 | 1.633 | 18 | 1.633
50 | 88 | 3.266 | 62.6667 | 4.9889 | 42.6667 | 1.8856 | 50 | 88 | 3.266 | 61.3333 | 8.2192 | 41.3333 | 1.8856 | 50 | 85.3333 | 4.9889 | 61.3333 | 13.1993 | 45.3333 | 3.7712
75 | 149.3333 | 3.7712 | 104 | 6.532 | 72 | 0 | 75 | 149.3333 | 9.9778 | 106.6667 | 16.4384 | 77.3333 | 3.7712 | 75 | 141.3333 | 9.9778 | 96 | 17.282 | 77.3333 | 3.7712
100 | 205.3333 | 7.5425 | 144 | 13.0639 | 93.3333 | 3.7712 | 100 | 202.6667 | 13.5974 | 141.3333 | 19.9555 | 98.6667 | 3.7712 | 100 | 194.6667 | 9.9778 | 144 | 39.7324 | 104 | 6.532
125 | 286.6667 | 9.4281 | 213.3333 | 9.4281 | 142.6667 | 13.1993 | 125 | 300 | 16.3299 | 213.3333 | 24.9444 | 160 | 0 | 125 | 273.3333 | 24.9444 | 200 | 28.2843 | 160 | 16.3299
150 | 326.6667 | 9.4281 | 246.6667 | 18.8562 | 186.6667 | 24.9444 | 150 | 340 | 16.3299 | 240 | 32.6599 | 180 | 0 | 150 | 326.6667 | 24.9444 | 226.6667 | 37.7124 | 186.6667 | 18.8562
175 | 393.3333 | 9.4281 | 286.6667 | 33.9935 | 206.6667 | 24.9444 | 175 | 400 | 16.3299 | 286.6667 | 41.0961 | 200 | 0 | 175 | 380 | 16.3299 | 260 | 43.2049 | 206.6667 | 18.8562
200 | 440 | 16.3299 | 320 | 32.6599 | 233.3333 | 18.8562 | 200 | 440 | 16.3299 | 320 | 48.9898 | 226.6667 | 9.4281 | 200 | 426.6667 | 24.9444 | 306.6667 | 37.7124 | 226.6667 | 18.8562
225 | 500 | 16.3299 | 360 | 32.6599 | 260 | 16.3299 | 225 | 500 | 16.3299 | 360 | 48.9898 | 246.6667 | 9.4281 | 225 | 486.6667 | 24.9444 | 326.6667 | 37.7124 | 266.6667 | 18.8562
250 | 553.3333 | 9.4281 | 393.3333 | 41.0961 | 280 | 16.3299 | 250 | 553.3333 | 24.9444 | 373.3333 | 41.0961 | 266.6667 | 9.4281 | 250 | 540 | 32.6599 | 360 | 43.2049 | 286.6667 | 18.8562
Ipos_PrmG (promedio general) -> DT = 16%
IDAC | 50k | 75k | 100k | Ipos_PrmG(16%)
25 | 28 | 30 | 31.3333 | 29.7778
50 | 85.3333 | 88 | 88 | 87.1111
75 | 141.3333 | 149.3333 | 149.3333 | 146.6667
100 | 194.6667 | 202.6667 | 205.3333 | 200.8889
125 | 273.3333 | 300 | 286.6667 | 286.6667
150 | 326.6667 | 340 | 326.6667 | 331.1111
175 | 380 | 400 | 393.3333 | 391.1111
200 | 426.6667 | 440 | 440 | 435.5556
225 | 486.6667 | 500 | 500 | 495.5556
250 | 540 | 553.3333 | 553.3333 | 548.8889
Ipos_PrmG (promedio general) -> DT = 12%
IDAC | 50k | 75k | 100k | Ineg_PrmG(12%)
25 | 22 | 22 | 23.3333 | 22.4444 |  |  | Promedio de las Ipos_DT de las tres cargas de prueba (Desviación calculada a partir de las muestras originales no promediadas)
50 | 61.3333 | 61.3333 | 62.6667 | 61.7778 |  |  | IDAC | Ipos_PrmG(16%) | Des_std | Ineg_PrmG(12%) | Des_std | Ipos_PrmG(8%) | Des_std
75 | 96 | 106.6667 | 104 | 102.2222 |  |  | 25 | 29.7778 | 2.7397 | 22.4444 | 2.4545 | 16.6667 | 1.633
100 | 144 | 141.3333 | 144 | 143.1111 |  |  | 50 | 87.1111 | 4.1216 | 61.7778 | 9.449 | 43.1111 | 3.1427
125 | 200 | 213.3333 | 213.3333 | 208.8889 |  |  | 75 | 146.6667 | 9.2376 | 102.2222 | 14.9798 | 75.5556 | 3.9752
150 | 226.6667 | 240 | 246.6667 | 237.7778 |  |  | 100 | 200.8889 | 11.5897 | 143.1111 | 26.7849 | 98.6667 | 6.532
175 | 260 | 286.6667 | 286.6667 | 277.7778 |  |  | 125 | 286.6667 | 21.0819 | 208.8889 | 23.3069 | 154.2222 | 14.6195
200 | 306.6667 | 320 | 320 | 315.5556 |  |  | 150 | 331.1111 | 19.1163 | 237.7778 | 31.8949 | 184.4444 | 18.3249
225 | 326.6667 | 360 | 360 | 348.8889 |  |  | 175 | 391.1111 | 16.6296 | 277.7778 | 41.574 | 204.4444 | 18.3249
250 | 360 | 373.3333 | 393.3333 | 375.5556 |  |  | 200 | 435.5556 | 20.608 | 315.5556 | 40.8551 | 228.8889 | 16.6296
[7 empty] | 225 | 495.5556 | 20.608 | 348.8889 | 43.3191 | 257.7778 | 17.4978
Ipos_PrmG (promedio general)) -> DT = 8% | [6 empty] | 250 | 548.8889 | 25.1416 | 375.5556 | 43.9978 | 277.7778 | 17.4978
IDAC | 50k | 75k | 100k | Ipos_PrmG(8%)
25 | 18 | 16 | 16 | 16.6667
50 | 45.3333 | 41.3333 | 42.6667 | 43.1111
75 | 77.3333 | 77.3333 | 72 | 75.5556
100 | 104 | 98.6667 | 93.3333 | 98.6667
125 | 160 | 160 | 142.6667 | 154.2222
150 | 186.6667 | 180 | 186.6667 | 184.4444
175 | 206.6667 | 200 | 206.6667 | 204.4444
200 | 226.6667 | 226.6667 | 233.3333 | 228.8889
225 | 266.6667 | 246.6667 | 260 | 257.7778
250 | 286.6667 | 266.6667 | 280 | 277.7778

## Análisis de Datos (I_neg)
Carga de 100 k | [7 empty] | Carga de 75 k | [6 empty] | Carga de 50 k
Corrientes negativas | [7 empty] | Corrientes negativas | [6 empty] | Corrientes negativas
[5 empty] | Carac. De la señal | [7 empty] | Carac. De la señal | [6 empty] | Carac. De la señal
IDAC | Ineg_150 (uA) | Ineg_200 (uA) | Ineg_300 (uA) | Ineg_Prm | Freq | Duty |  | IDAC | Ineg_150 (uA) | Ineg_200 (uA) | Ineg_300 (uA) | Ineg_Prm | Freq | Duty | IDAC | Ineg_150 (uA) | Ineg_200 (uA) | Ineg_300 (uA) | Ineg_Prm | Freq | Duty
25 | 148 | 148 | 148 | 148 | F1 | 16% |  | 25 | 154 | 144 | 144 | 147.3333 | F1 | 16% | 25 | 164 | 146 | 152 | 154 | F1 | 16%
50 | 444 | 444 | 460 | 449.3333 |  |  |  | 50 | 452 | 444 | 452 | 449.3333 |  |  | 50 | 464 | 448 | 472 | 461.3333
75 | 744 | 744 | 776 | 754.6667 |  |  |  | 75 | 768 | 760 | 752 | 760 |  |  | 75 | 784 | 776 | 808 | 789.3333
100 | 1060 | 1060 | 1090 | 1070 |  |  |  | 100 | 1080 | 1060 | 1060 | 1066.6667 |  |  | 100 | 1100 | 1070 | 1140 | 1103.3333
125 | 1340 | 1340 | 1400 | 1360 |  |  |  | 125 | 1380 | 1360 | 1360 | 1366.6667 |  |  | 125 | 1400 | 1360 | 1480 | 1413.3333
150 | 1660 | 1640 | 1720 | 1673.3333 |  |  |  | 150 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |  |  | 150 | 1720 | 1680 | 1800 | 1733.3333
175 | 1980 | 1960 | 2020 | 1986.6667 |  |  |  | 175 | 2000 | 2000 | 1980 | 1993.3333 |  |  | 175 | 2040 | 2000 | 2120 | 2053.3333
200 | 2260 | 2280 | 2320 | 2286.6667 |  |  |  | 200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |  |  | 200 | 2360 | 2300 | 2460 | 2373.3333
225 | 2580 | 2600 | 2640 | 2606.6667 |  |  |  | 225 | 2620 | 2622 | 2600 | 2614 |  |  | 225 | 2660 | 2620 | 2780 | 2686.6667
250 | 2880 | 2880 | 2940 | 2900 |  |  |  | 250 | 2920 | 2920 | 2900 | 2913.3333 |  |  | 250 | 2960 | 2920 | 3120 | 3000
25 | 146 | 144 | 144 | 144.6667 | F2 | 12% |  | 25 | 150 | 142 | 150 | 147.3333 | F2 | 12% | 25 | 152 | 146 | 150 | 149.3333 | F2 | 12%
50 | 440 | 436 | 448 | 441.3333 |  |  |  | 50 | 444 | 448 | 444 | 445.3333 |  |  | 50 | 456 | 440 | 456 | 450.6667
75 | 744 | 744 | 752 | 746.6667 |  |  |  | 75 | 744 | 752 | 752 | 749.3333 |  |  | 75 | 776 | 752 | 776 | 768
100 | 1050 | 1050 | 1060 | 1053.3333 |  |  |  | 100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  |  | 100 | 1090 | 1060 | 1060 | 1070
125 | 1340 | 1320 | 1360 | 1340 |  |  |  | 125 | 1360 | 1340 | 1360 | 1353.3333 |  |  | 125 | 1400 | 1360 | 1360 | 1373.3333
150 | 1620 | 1620 | 1680 | 1640 |  |  |  | 150 | 1640 | 1640 | 1660 | 1646.6667 |  |  | 150 | 1680 | 1660 | 1680 | 1673.3333
175 | 1940 | 1940 | 1980 | 1953.3333 |  |  |  | 175 | 1980 | 1960 | 1980 | 1973.3333 |  |  | 175 | 2000 | 1960 | 2000 | 1986.6667
200 | 2240 | 2260 | 2280 | 2260 |  |  |  | 200 | 2260 | 2260 | 2280 | 2266.6667 |  |  | 200 | 2340 | 2280 | 2300 | 2306.6667
225 | 2560 | 2540 | 2580 | 2560 |  |  |  | 225 | 2560 | 2560 | 2580 | 2566.6667 |  |  | 225 | 2660 | 2600 | 2600 | 2620
250 | 2840 | 2840 | 2880 | 2853.3333 |  |  |  | 250 | 2880 | 2880 | 2900 | 2886.6667 |  |  | 250 | 2960 | 2880 | 2900 | 2913.3333
25 | 140 | 146 | 144 | 143.3333 | F3 | 8% |  | 25 | 150 | 146 | 146 | 147.3333 | F3 | 8% | 25 | 154 | 158 | 158 | 156.6667 | F3 | 8%
50 | 436 | 436 | 440 | 437.3333 |  |  |  | 50 | 444 | 444 | 440 | 442.6667 |  |  | 50 | 468 | 500 | 464 | 477.3333
75 | 744 | 744 | 744 | 744 |  |  |  | 75 | 744 | 744 | 744 | 744 |  |  | 75 | 792 | 848 | 776 | 805.3333
100 | 1040 | 1040 | 1050 | 1043.3333 |  |  |  | 100 | 1050 | 1050 | 1060 | 1053.3333 |  |  | 100 | 1060 | 1190 | 1100 | 1116.6667
125 | 1320 | 1350 | 1320 | 1330 |  |  |  | 125 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |  |  | 125 | 1340 | 1520 | 1400 | 1420
150 | 1620 | 1600 | 1640 | 1620 |  |  |  | 150 | 1640 | 1620 | 1640 | 1633.3333 |  |  | 150 | 1640 | 1840 | 1700 | 1726.6667
175 | 1920 | 1900 | 1940 | 1920 |  |  |  | 175 | 1960 | 1940 | 1940 | 1946.6667 |  |  | 175 | 1960 | 2200 | 2020 | 2060
200 | 2220 | 2200 | 2240 | 2220 |  |  |  | 200 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |  |  | 200 | 2260 | 2520 | 2340 | 2373.3333
225 | 2540 | 2520 | 2540 | 2533.3333 |  |  |  | 225 | 2540 | 2560 | 2560 | 2553.3333 |  |  | 225 | 2580 | 2860 | 2640 | 2693.3333
250 | 2820 | 2820 | 2840 | 2826.6667 |  |  |  | 250 | 2840 | 2880 | 2860 | 2860 |  |  | 250 | 2860 | 3180 | 2960 | 3000
IDAC | Ineg_F1 | Des_std_16% | Ineg_F2 | Des_std_12% | Ineg_F3 | Des_std_8% |  | IDAC | Ineg_16% | Des_std_16% | Ineg_12% | Des_std_12% | Ineg_8% | Des_std_8% | IDAC | Ineg_16% | Des_std_16% | Ineg_16% | Des_std_12% | Ineg_8% | Des_std_8%
25 | 148 | 0 | 144.6667 | 0.94281 | 143.3333 | 2.4944 |  | 25 | 147.3333 | 4.714 | 147.3333 | 3.7712 | 147.3333 | 1.8856 | 25 | 154 | 7.4833 | 149.3333 | 2.4944 | 156.6667 | 1.8856
50 | 449.3333 | 7.5425 | 441.3333 | 4.9889 | 437.3333 | 1.8856 |  | 50 | 449.3333 | 3.7712 | 445.3333 | 1.8856 | 442.6667 | 1.8856 | 50 | 461.3333 | 9.9778 | 450.6667 | 7.5425 | 477.3333 | 16.1107
75 | 754.6667 | 15.0849 | 746.6667 | 3.7712 | 744 | 0 |  | 75 | 760 | 6.532 | 749.3333 | 3.7712 | 744 | 0 | 75 | 789.3333 | 13.5974 | 768 | 11.3137 | 805.3333 | 30.8689
100 | 1070 | 14.1421 | 1053.3333 | 4.714 | 1043.3333 | 4.714 |  | 100 | 1066.6667 | 9.4281 | 1060 | 0 | 1053.3333 | 4.714 | 100 | 1103.3333 | 28.6744 | 1070 | 14.1421 | 1116.6667 | 54.365
125 | 1360 | 28.2843 | 1340 | 16.3299 | 1330 | 14.1421 |  | 125 | 1366.6667 | 9.4281 | 1353.3333 | 9.4281 | 1340 | 0 | 125 | 1413.3333 | 49.8888 | 1373.3333 | 18.8562 | 1420 | 74.8331
150 | 1673.3333 | 33.9935 | 1640 | 28.2843 | 1620 | 16.3299 |  | 150 | 1680 | 0 | 1646.6667 | 9.4281 | 1633.3333 | 9.4281 | 150 | 1733.3333 | 49.8888 | 1673.3333 | 9.4281 | 1726.6667 | 83.7987
175 | 1986.6667 | 24.9444 | 1953.3333 | 18.8562 | 1920 | 16.3299 |  | 175 | 1993.3333 | 9.4281 | 1973.3333 | 9.4281 | 1946.6667 | 9.4281 | 175 | 2053.3333 | 49.8888 | 1986.6667 | 18.8562 | 2060 | 101.9804
200 | 2286.6667 | 24.9444 | 2260 | 16.3299 | 2220 | 16.3299 |  | 200 | 2300 | 0 | 2266.6667 | 9.4281 | 2240 | 0 | 200 | 2373.3333 | 65.9966 | 2306.6667 | 24.9444 | 2373.3333 | 108.73
225 | 2606.6667 | 24.9444 | 2560 | 16.3299 | 2533.3333 | 9.4281 |  | 225 | 2614 | 9.9331 | 2566.6667 | 9.4281 | 2553.3333 | 9.4281 | 225 | 2686.6667 | 67.9869 | 2620 | 28.2843 | 2693.3333 | 120.3698
250 | 2900 | 28.2843 | 2853.3333 | 18.8562 | 2826.6667 | 9.4281 |  | 250 | 2913.3333 | 9.4281 | 2886.6667 | 9.4281 | 2860 | 16.3299 | 250 | 3000 | 86.4099 | 2913.3333 | 33.9935 | 3000 | 133.6663
Ineg_PrmG (promedio general) para cada RL
IDAC | 100k | Des_std_100k | 75k | Des_std_75k | 50k | Des_std_50k | Ineg_PrmG | Des_std_Gral
25 | 145.3333 | 2.4944 | 147.3333 | 3.6515 | 153.3333 | 5.5777 | 148.6667 | 5.3333
50 | 442.6667 | 7.303 | 445.7778 | 3.8233 | 463.1111 | 16.0862 | 450.5185 | 13.777
75 | 748.4444 | 10.0566 | 751.1111 | 7.9505 | 787.5556 | 25.6086 | 762.3704 | 24.3252
100 | 1055.5556 | 14.2292 | 1060 | 8.165 | 1096.6667 | 41.3656 | 1070.7407 | 31.6141
125 | 1343.3333 | 24.037 | 1353.3333 | 13.3333 | 1402.2222 | 56.9167 | 1366.2963 | 44.6508
150 | 1644.4444 | 34.9956 | 1653.3333 | 21.0819 | 1711.1111 | 62.6178 | 1669.6296 | 52.3154
175 | 1953.3333 | 33.9935 | 1971.1111 | 21.3148 | 2033.3333 | 74.2369 | 1985.9259 | 59.5825
200 | 2255.5556 | 33.7017 | 2268.8889 | 25.1416 | 2351.1111 | 81.1644 | 2291.8519 | 67.6065
225 | 2566.6667 | 35.2767 | 2578 | 27.7449 | 2666.6667 | 87.9394 | 2603.7778 | 72.4438
250 | 2860 | 36.5148 | 2886.6667 | 24.9444 | 2971.1111 | 102.4635 | 2905.9259 | 79.9657

## Carga 52.7k
|  |  | Tneg | 150 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg | 200 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg | 300 | R-(Ic) | 3250
| Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal
N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia)
1 | 11.65 | 88 | 25 | 164 | 26 | -0.05 | 306.4 | 1111 | 16% | 20k | 1 | 11.65 | 88 | 25 | 146 | 28 | -0.04 | 306 | 833 | 16% | 20k | 1 | 11.65 | 89 | 25 | 152 | 30 | -0.05 | 306 | 555 | 16% | 20k
2 | 11.65 | 90 | 50 | 464 | 80 | -0.3 | 314 |  |  |  | 2 | 11.65 | 90 | 50 | 448 | 84 | -0.35 | 313.5 |  |  |  | 2 | 11.65 | 90 | 50 | 472 | 92 | -0.35 | 314
3 | 11.65 | 99 | 75 | 784 | 128 | -0.5 | 320 |  |  |  | 3 | 11.65 | 100 | 75 | 776 | 144 | -0.65 | 319.6 |  |  |  | 3 | 11.65 | 100 | 75 | 808 | 152 | -0.7 | 320
4 | 11.65 | 101 | 100 | 1100 | 184 | -0.66 | 325 |  |  |  | 4 | 11.65 | 102 | 100 | 1070 | 192 | -0.85 | 324 |  |  |  | 4 | 11.65 | 104 | 100 | 1140 | 208 | -1 | 324
5 | 11.65 | 108 | 125 | 1400 | 240 | -1.1 | 328 |  |  |  | 5 | 11.65 | 109 | 125 | 1360 | 280 | -1.3 | 327 |  |  |  | 5 | 11.65 | 110 | 125 | 1480 | 300 | -1.5 | 328
6 | 11.65 | 112 | 150 | 1720 | 300 | -1 | 331 |  |  |  | 6 | 11.65 | 113 | 150 | 1680 | 320 | -1.4 | 330 |  |  |  | 6 | 11.65 | 114 | 150 | 1800 | 360 | -1.7 | 330.5
7 | 11.65 | 117 | 175 | 2040 | 360 | -0.85 | 334 |  |  |  | 7 | 11.64 | 117 | 175 | 2000 | 380 | -1.45 | 333 |  |  |  | 7 | 11.65 | 119 | 175 | 2120 | 400 | -1.85 | 333
8 | 11.65 | 121 | 200 | 2360 | 400 | -0.55 | 336.5 |  |  |  | 8 | 11.65 | 121 | 200 | 2300 | 420 | -1.35 | 335.6 |  |  |  | 8 | 11.65 | 123 | 200 | 2460 | 460 | -1.95 | 335
9 | 11.65 | 126 | 225 | 2660 | 460 | -0.2 | 338.6 |  |  |  | 9 | 11.65 | 127 | 225 | 2620 | 480 | -1.2 | 337 |  |  |  | 9 | 11.65 | 128 | 225 | 2780 | 520 | -1.97 | 337
10 | 11.65 | 128 | 250 | 2960 | 500 | 0.27 | 340.4 |  |  |  | 10 | 11.65 | 129 | 250 | 2920 | 540 | -0.98 | 339 |  |  |  | 10 | 11.65 | 132 | 250 | 3120 | 580 | -1.87 | 338
11 | 11.65 | 86 | 25 | 152 | 20 | -0.02 | 304 | 714 | 12% | 34.7k | 11 | 11.62 | 87 | 25 | 146 | 22 | -0.11 | 304 | 588 | 12% | 34.7k | 11 | 11.7 | 88 | 25 | 150 | 24 | 0.025 | 304.8 | 435 | 12% | 26.8k
12 | 11.65 | 90 | 50 | 456 | 52 | -0.17 | 309.5 |  |  |  | 12 | 11.63 | 90 | 50 | 440 | 52 | -0.5 | 309 |  |  |  | 12 | 11.7 | 90 | 50 | 456 | 80 | -0.25 | 311.5
13 | 11.65 | 90 | 75 | 776 | 80 | -0.3 | 314.1 |  |  |  | 13 | 11.63 | 90 | 75 | 752 | 88 | -0.85 | 313 |  |  |  | 13 | 11.7 | 97 | 75 | 776 | 120 | -0.5 | 316.7
14 | 11.65 | 97 | 100 | 1090 | 112 | -0.4 | 318 |  |  |  | 14 | 11.63 | 98 | 100 | 1060 | 120 | -1.2 | 316 |  |  |  | 14 | 11.7 | 101 | 100 | 1060 | 200 | -0.7 | 321
15 | 11.65 | 99 | 125 | 1400 | 180 | -0.65 | 321 |  |  |  | 15 | 11.63 | 100 | 125 | 1360 | 180 | -1.65 | 319 |  |  |  | 15 | 11.7 | 105 | 125 | 1360 | 240 | -1 | 324.4
16 | 11.65 | 101 | 150 | 1680 | 200 | -0.65 | 324 |  |  |  | 16 | 11.6 | 103 | 150 | 1660 | 200 | -1.9 | 322 |  |  |  | 16 | 11.7 | 110 | 150 | 1680 | 280 | -1.15 | 327.4
17 | 11.65 | 107 | 175 | 2000 | 240 | -0.48 | 327 |  |  |  | 17 | 11.65 | 108 | 175 | 1960 | 220 | -2 | 324.6 |  |  |  | 17 | 11.7 | 111 | 175 | 2000 | 320 | -1.25 | 330
18 | 11.65 | 110 | 200 | 2340 | 280 | -0.27 | 239 |  |  |  | 18 | 11.65 | 110 | 200 | 2280 | 280 | -2.1 | 327 |  |  |  | 18 | 11.7 | 116 | 200 | 2300 | 360 | -1.25 | 332
19 | 11.65 | 110 | 225 | 2660 | 300 | -0.02 | 332 |  |  |  | 19 | 11.65 | 112 | 225 | 2600 | 300 | -2.1 | 329 |  |  |  | 19 | 11.7 | 119 | 225 | 2600 | 380 | -1.2 | 334
20 | 11.65 | 115 | 250 | 2960 | 340 | 0.32 | 334 |  |  |  | 20 | 11.65 | 117 | 250 | 2880 | 320 | -2.1 | 331 |  |  |  | 20 | 11.7 | 124 | 250 | 2900 | 420 | -1 | 336
21 | 11.65 | 85 | 25 | 154 | 16 | -0.01 | 303 | 555 | 8% | 45.2k | 21 | 11.65 | 85 | 25 | 158 | 20 | -0.01 | 303.6 | 417 | 8% | 45.2k | 21 | 11.7 | 89 | 25 | 158 | 18 | 0.02 | 303.6 | 278 | 8% | 43k
22 | 11.65 | 89 | 50 | 468 | 40 | -0.1 | 308 |  |  |  | 22 | 11.65 | 89 | 50 | 500 | 48 | -0.11 | 308.4 |  |  |  | 22 | 11.75 | 90 | 50 | 464 | 48 | -0.05 | 308.7
23 | 11.65 | 89 | 75 | 792 | 80 | -0.16 | 312 |  |  |  | 23 | 11.65 | 89 | 75 | 848 | 80 | -0.22 | 312.3 |  |  |  | 23 | 11.75 | 91 | 75 | 776 | 72 | -0.13 | 313
24 | 11.65 | 92 | 100 | 1060 | 96 | -0.2 | 315.6 |  |  |  | 24 | 11.65 | 93 | 100 | 1190 | 112 | -0.34 | 316 |  |  |  | 24 | 11.7 | 96 | 100 | 1100 | 104 | -0.2 | 316.3
25 | 11.65 | 98 | 125 | 1340 | 140 | -0.36 | 318 |  |  |  | 25 | 11.65 | 98 | 125 | 1520 | 160 | -0.5 | 318.6 |  |  |  | 25 | 11.7 | 100 | 125 | 1400 | 180 | -0.35 | 319.4
26 | 11.65 | 100 | 150 | 1640 | 160 | -0.3 | 321 |  |  |  | 26 | 11.65 | 100 | 150 | 1840 | 200 | -0.5 | 321.4 |  |  |  | 26 | 11.7 | 100 | 150 | 1700 | 200 | -0.35 | 322.2
27 | 11.65 | 100 | 175 | 1960 | 180 | -0.15 | 324 |  |  |  | 27 | 11.65 | 100 | 175 | 2200 | 220 | -0.45 | 324 |  |  |  | 27 | 11.7 | 103 | 175 | 2020 | 220 | -0.35 | 324.5
28 | 11.65 | 103 | 200 | 2260 | 200 | 0.05 | 326 |  |  |  | 28 | 11.65 | 104 | 200 | 2520 | 240 | -0.38 | 326 |  |  |  | 28 | 11.7 | 108 | 200 | 2340 | 240 | -0.3 | 327
29 | 11.65 | 107 | 225 | 2580 | 240 | 0.3 | 328.6 |  |  |  | 29 | 11.65 | 107 | 225 | 2860 | 280 | -0.26 | 328 |  |  |  | 29 | 11.7 | 110 | 225 | 2640 | 280 | 0.2 | 329
30 | 11.65 | 109 | 250 | 2860 | 260 | 0.6 | 331 |  |  |  | 30 | 11.65 | 110 | 250 | 3180 | 300 | -0.09 | 330 |  |  |  | 30 | 11.7 | 110 | 250 | 2960 | 300 | -0.05 | 331
| 11.7 | 81 | [9 empty] | 11.7 | 81 |  | osc.: utd2025cl |  | ut89x | mt-1820 |  | ut51 |  |  | 11.7 | 81
| EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO
[6 empty] | Carac. De la señal | [10 empty] | Carac. De la señal | [10 empty] | Carac. De la señal
| IDAC | Ineg_150 (uA) | Ineg_200 (uA) | Ineg_300 (uA) | Ineg_Prm | Freq | Duty |  |  |  |  | IDAC | Ipos_150 (uA) | Ipos_200 (uA) | Ipos_300 (uA) | Ipos_Prm | Freq | Duty |  |  |  |  | IDAC | Vo(cc)_150 (uA) | Vo(cc)_200 (uA) | Vo(cc)_300 (uA) | Vo(cc)_Prm | Freq | Duty
| 25 | 164 | 146 | 152 | 154 | F1 | 16% |  |  |  |  | 25 | 26 | 28 | 30 | 28 | F1 | 16% |  |  |  |  | 25 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.046667 | F1 | 16%
| 50 | 464 | 448 | 472 | 461.3333 | [6 empty] | 50 | 80 | 84 | 92 | 85.3333 | [6 empty] | 50 | -0.3 | -0.35 | -0.35 | -0.33333
| 75 | 784 | 776 | 808 | 789.3333 | [6 empty] | 75 | 128 | 144 | 152 | 141.3333 | [6 empty] | 75 | -0.5 | -0.65 | -0.7 | -0.61667
| 100 | 1100 | 1070 | 1140 | 1103.3333 | [6 empty] | 100 | 184 | 192 | 208 | 194.6667 | [6 empty] | 100 | -0.66 | -0.85 | -1 | -0.83667
| 125 | 1400 | 1360 | 1480 | 1413.3333 | [6 empty] | 125 | 240 | 280 | 300 | 273.3333 | [6 empty] | 125 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.3
| 150 | 1720 | 1680 | 1800 | 1733.3333 | [6 empty] | 150 | 300 | 320 | 360 | 326.6667 | [6 empty] | 150 | -1 | -1.4 | -1.7 | -1.3667
| 175 | 2040 | 2000 | 2120 | 2053.3333 | [6 empty] | 175 | 360 | 380 | 400 | 380 | [6 empty] | 175 | -0.85 | -1.45 | -1.85 | -1.3833
| 200 | 2360 | 2300 | 2460 | 2373.3333 | [6 empty] | 200 | 400 | 420 | 460 | 426.6667 | [6 empty] | 200 | -0.55 | -1.35 | -1.95 | -1.2833
| 225 | 2660 | 2620 | 2780 | 2686.6667 | [6 empty] | 225 | 460 | 480 | 520 | 486.6667 | [6 empty] | 225 | -0.2 | -1.2 | -1.97 | -1.1233
| 250 | 2960 | 2920 | 3120 | 3000 | [6 empty] | 250 | 500 | 540 | 580 | 540 | [6 empty] | 250 | 0.27 | -0.98 | -1.87 | -0.86
| 25 | 152 | 146 | 150 | 149.3333 | F2 | 12% |  |  |  |  | 25 | 20 | 22 | 24 | 22 | F2 | 12% |  |  |  |  | 25 | -0.02 | -0.11 | 0.025 | -0.035 | F2 | 12%
| 50 | 456 | 440 | 456 | 450.6667 | [6 empty] | 50 | 52 | 52 | 80 | 61.3333 | [6 empty] | 50 | -0.17 | -0.5 | -0.25 | -0.30667
| 75 | 776 | 752 | 776 | 768 | [6 empty] | 75 | 80 | 88 | 120 | 96 | [6 empty] | 75 | -0.3 | -0.85 | -0.5 | -0.55
| 100 | 1090 | 1060 | 1060 | 1070 | [6 empty] | 100 | 112 | 120 | 200 | 144 | [6 empty] | 100 | -0.4 | -1.2 | -0.7 | -0.76667
| 125 | 1400 | 1360 | 1360 | 1373.3333 | [6 empty] | 125 | 180 | 180 | 240 | 200 | [6 empty] | 125 | -0.65 | -1.65 | -1 | -1.1
| 150 | 1680 | 1660 | 1680 | 1673.3333 | [6 empty] | 150 | 200 | 200 | 280 | 226.6667 | [6 empty] | 150 | -0.65 | -1.9 | -1.15 | -1.2333
| 175 | 2000 | 1960 | 2000 | 1986.6667 | [6 empty] | 175 | 240 | 220 | 320 | 260 | [6 empty] | 175 | -0.48 | -2 | -1.25 | -1.2433
| 200 | 2340 | 2280 | 2300 | 2306.6667 | [6 empty] | 200 | 280 | 280 | 360 | 306.6667 | [6 empty] | 200 | -0.27 | -2.1 | -1.25 | -1.2067
| 225 | 2660 | 2600 | 2600 | 2620 | [6 empty] | 225 | 300 | 300 | 380 | 326.6667 | [6 empty] | 225 | -0.02 | -2.1 | -1.2 | -1.1067
| 250 | 2960 | 2880 | 2900 | 2913.3333 | [6 empty] | 250 | 340 | 320 | 420 | 360 | [6 empty] | 250 | 0.32 | -2.1 | -1 | -0.92667
| 25 | 154 | 158 | 158 | 156.6667 | F3 | 8% |  |  |  |  | 25 | 16 | 20 | 18 | 18 | F3 | 8% |  |  |  |  | 25 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | F3 | 8%
| 50 | 468 | 500 | 464 | 477.3333 | [6 empty] | 50 | 40 | 48 | 48 | 45.3333 | [6 empty] | 50 | -0.1 | -0.11 | -0.05 | -0.086667
| 75 | 792 | 848 | 776 | 805.3333 | [6 empty] | 75 | 80 | 80 | 72 | 77.3333 | [6 empty] | 75 | -0.16 | -0.22 | -0.13 | -0.17
| 100 | 1060 | 1190 | 1100 | 1116.6667 | [6 empty] | 100 | 96 | 112 | 104 | 104 | [6 empty] | 100 | -0.2 | -0.34 | -0.2 | -0.24667
| 125 | 1340 | 1520 | 1400 | 1420 | [6 empty] | 125 | 140 | 160 | 180 | 160 | [6 empty] | 125 | -0.36 | -0.5 | -0.35 | -0.40333
| 150 | 1640 | 1840 | 1700 | 1726.6667 | [6 empty] | 150 | 160 | 200 | 200 | 186.6667 | [6 empty] | 150 | -0.3 | -0.5 | -0.35 | -0.38333
| 175 | 1960 | 2200 | 2020 | 2060 | [6 empty] | 175 | 180 | 220 | 220 | 206.6667 | [6 empty] | 175 | -0.15 | -0.45 | -0.35 | -0.31667
| 200 | 2260 | 2520 | 2340 | 2373.3333 | [6 empty] | 200 | 200 | 240 | 240 | 226.6667 | [6 empty] | 200 | 0.05 | -0.38 | -0.3 | -0.21
| 225 | 2580 | 2860 | 2640 | 2693.3333 | [6 empty] | 225 | 240 | 280 | 280 | 266.6667 | [6 empty] | 225 | 0.3 | -0.26 | 0.2 | 0.08
| 250 | 2860 | 3180 | 2960 | 3000 | [6 empty] | 250 | 260 | 300 | 300 | 286.6667 | [6 empty] | 250 | 0.6 | -0.09 | -0.05 | 0.15333
| IDAC | Ineg_F1 | Ineg_F2 | Ineg_F3 | Ineg_PRM
| 25 | 154 | 149.3333 | 156.6667 | 153.3333 | [22 empty] | Carac. De la señal
| 50 | 461.3333 | 450.6667 | 477.3333 | 463.1111 | [17 empty] | IDAC | [V+ - (V-)]_150 (uA) | [V+ - (V-)]_200 (uA) | [V+ - (V-)]_300 (uA) | [V+ - (V-)]_Prm | Freq | Duty
| 75 | 789.3333 | 768 | 805.3333 | 787.5556 | [17 empty] | 25 | 306.4 | 306 | 306 | 306.1333 | F1 | 16%
| 100 | 1103.3333 | 1070 | 1116.6667 | 1096.6667 | [17 empty] | 50 | 314 | 313.5 | 314 | 313.8333
| 125 | 1413.3333 | 1373.3333 | 1420 | 1402.2222 | [17 empty] | 75 | 320 | 319.6 | 320 | 319.8667
| 150 | 1733.3333 | 1673.3333 | 1726.6667 | 1711.1111 | [17 empty] | 100 | 325 | 324 | 324 | 324.3333
| 175 | 2053.3333 | 1986.6667 | 2060 | 2033.3333 | [17 empty] | 125 | 328 | 327 | 328 | 327.6667
| 200 | 2373.3333 | 2306.6667 | 2373.3333 | 2351.1111 | [17 empty] | 150 | 331 | 330 | 330.5 | 330.5
| 225 | 2686.6667 | 2620 | 2693.3333 | 2666.6667 | [17 empty] | 175 | 334 | 333 | 333 | 333.3333
| 250 | 3000 | 2913.3333 | 3000 | 2971.1111 | [17 empty] | 200 | 336.5 | 335.6 | 335 | 335.7
[23 empty] | 225 | 338.6 | 337 | 337 | 337.5333
[23 empty] | 250 | 340.4 | 339 | 338 | 339.1333
[23 empty] | 25 | 304 | 304 | 304.8 | 304.2667 | F2 | 12%
[23 empty] | 50 | 309.5 | 309 | 311.5 | 310
[23 empty] | 75 | 314.1 | 313 | 316.7 | 314.6
[23 empty] | 100 | 318 | 316 | 321 | 318.3333
[23 empty] | 125 | 321 | 319 | 324.4 | 321.4667
[23 empty] | 150 | 324 | 322 | 327.4 | 324.4667
[23 empty] | 175 | 327 | 324.6 | 330 | 327.2
[23 empty] | 200 | 239 | 327 | 332 | 299.3333
[23 empty] | 225 | 332 | 329 | 334 | 331.6667
[23 empty] | 250 | 334 | 331 | 336 | 333.6667
[23 empty] | 25 | 303 | 303.6 | 303.6 | 303.4 | F3 | 8%
[23 empty] | 50 | 308 | 308.4 | 308.7 | 308.3667
[23 empty] | 75 | 312 | 312.3 | 313 | 312.4333
[23 empty] | 100 | 315.6 | 316 | 316.3 | 315.9667
[23 empty] | 125 | 318 | 318.6 | 319.4 | 318.6667
[23 empty] | 150 | 321 | 321.4 | 322.2 | 321.5333
[23 empty] | 175 | 324 | 324 | 324.5 | 324.1667
[23 empty] | 200 | 326 | 326 | 327 | 326.3333
[23 empty] | 225 | 328.6 | 328 | 329 | 328.5333
[23 empty] | 250 | 331 | 330 | 331 | 330.6667

## Carga 75.2k
|  |  | Tneg | 150 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg | 200 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg | 300 | R-(Ic) | 3250
| Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal
N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia)
1 | 11.75 | 90 | 25 | 154 | 26 | -0.1 | 305.6 | 1111 | 16% | 20k | 1 | 11.7 | 90 | 25 | 144 | 32 | -0.01 | 305 | 833 | 16% | 19.2k | 1 | 11.7 | 89 | 25 | 144 | 32 | 0.08 | 305 | 555 | 16% | 18.3k
2 | 11.75 | 94 | 50 | 452 | 84 | -0.45 | 313.5 |  |  |  | 2 | 11.7 | 94 | 50 | 444 | 88 | 0.288 | 313 |  |  |  | 2 | 11.7 | 96 | 50 | 452 | 92 | -0.08 | 314
3 | 11.75 | 99 | 75 | 768 | 136 | -0.83 | 319.3 |  |  |  | 3 | 11.7 | 99 | 75 | 760 | 152 | -0.55 | 319.4 |  |  |  | 3 | 11.7 | 100 | 75 | 752 | 160 | -0.24 | 320.4
4 | 11.75 | 106 | 100 | 1080 | 184 | -1.1 | 323.8 |  |  |  | 4 | 11.7 | 106 | 100 | 1060 | 208 | -0.75 | 324 |  |  |  | 4 | 11.7 | 108 | 100 | 1060 | 216 | -0.4 | 325.3
5 | 11.75 | 110 | 125 | 1380 | 280 | -1.75 | 327 |  |  |  | 5 | 11.7 | 109 | 125 | 1360 | 300 | -1.25 | 327.4 |  |  |  | 5 | 11.7 | 111 | 125 | 1360 | 320 | -0.75 | 329
6 | 11.75 | 114 | 150 | 1680 | 320 | -1.75 | 330 |  |  |  | 6 | 11.7 | 116 | 150 | 1680 | 340 | -1.25 | 330 |  |  |  | 6 | 11.7 | 117 | 150 | 1680 | 360 | -0.75 | 331
7 | 11.75 | 119 | 175 | 2000 | 380 | -1.5 | 333 |  |  |  | 7 | 11.7 | 120 | 175 | 2000 | 400 | -1.11 | 333 |  |  |  | 7 | 11.7 | 121 | 175 | 1980 | 420 | -0.7 | 334
8 | 11.75 | 123 | 200 | 2300 | 420 | -1.14 | 335 |  |  |  | 8 | 11.7 | 124 | 200 | 2300 | 440 | -0.89 | 335.5 |  |  |  | 8 | 11.7 | 127 | 200 | 2300 | 460 | -0.55 | 335.5
9 | 11.75 | 127 | 225 | 2620 | 480 | -0.65 | 337 |  |  |  | 9 | 11.7 | 127 | 225 | 2622 | 500 | -0.55 | 337 |  |  |  | 9 | 11.7 | 131 | 225 | 2600 | 520 | -0.33 | 337
10 | 11.75 | 129 | 250 | 2920 | 520 | -0.03 | 339 |  |  |  | 10 | 11.7 | 132 | 250 | 2920 | 560 | -0.07 | 339 |  |  |  | 10 | 11.7 | 136 | 250 | 2900 | 580 | 0 | 339
11 | 11.75 | 90 | 25 | 150 | 20 | -0.04 | 303.5 | 714 | 12% | 35k | 11 | 11.7 | 89 | 25 | 142 | 20 | -0.02 | 304 | 588 | 12% | 29.8k | 11 | 11.7 | 89 | 25 | 150 | 26 | 0.03 | 304 | 435 | 12% | 24.6k
12 | 11.75 | 90 | 50 | 444 | 52 | -0.29 | 309 |  |  |  | 12 | 11.7 | 91 | 50 | 448 | 60 | -0.22 | 310.6 |  |  |  | 12 | 11.7 | 91 | 50 | 444 | 72 | -0.02 | 311.4
13 | 11.75 | 95 | 75 | 744 | 88 | -0.5 | 313.5 |  |  |  | 13 | 11.7 | 96 | 75 | 752 | 104 | -0.4 | 315.5 |  |  |  | 13 | 11.7 | 99 | 75 | 752 | 128 | -0.09 | 317
14 | 11.75 | 100 | 100 | 1060 | 120 | -0.66 | 317 |  |  |  | 14 | 11.7 | 100 | 100 | 1060 | 136 | -0.53 | 319.6 |  |  |  | 14 | 11.7 | 101 | 100 | 1060 | 168 | -0.19 | 321.5
15 | 11.75 | 100 | 125 | 1360 | 180 | -1 | 320 |  |  |  | 15 | 11.7 | 103 | 125 | 1340 | 220 | -0.87 | 322.5 |  |  |  | 15 | 11.7 | 107 | 125 | 1360 | 240 | -0.43 | 325
16 | 11.75 | 105 | 150 | 1640 | 200 | -0.97 | 323 |  |  |  | 16 | 11.7 | 108 | 150 | 1640 | 240 | -0.86 | 325.3 |  |  |  | 16 | 11.7 | 110 | 150 | 1660 | 280 | -0.4 | 328
17 | 11.75 | 109 | 175 | 1980 | 240 | -0.8 | 326 |  |  |  | 17 | 11.7 | 110 | 175 | 1960 | 280 | -0.76 | 328 |  |  |  | 17 | 11.7 | 114 | 175 | 1980 | 340 | -0.3 | 330.6
18 | 11.75 | 110 | 200 | 2260 | 260 | -0.5 | 328 |  |  |  | 18 | 11.7 | 115 | 200 | 2260 | 320 | -0.56 | 330 |  |  |  | 18 | 11.7 | 118 | 200 | 2280 | 380 | -0.15 | 333
19 | 11.75 | 111 | 225 | 2560 | 300 | -0.18 | 330 |  |  |  | 19 | 11.7 | 117 | 225 | 2560 | 360 | -0.32 | 332 |  |  |  | 19 | 11.7 | 122 | 225 | 2580 | 420 | 0.08 | 335
20 | 11.75 | 117 | 250 | 2880 | 320 | 0.3 | 333 |  |  |  | 20 | 11.7 | 119 | 250 | 2880 | 380 | 0.02 | 333.6 |  |  |  | 20 | 11.7 | 126 | 2880 | 2900 | 420 | 0.37 | 336.4
21 | 11.75 | 88 | 25 | 150 | 14 | -0.04 | 302 | 555 | 8% | 47.6k | 21 | 11.7 | 88 | 25 | 146 | 16 | 0 | 302.2 | 417 | 8% | 44.5k | 21 | 11.7 | 89 | 25 | 146 | 18 | -0.02 | 302.2 | 278 | 8% | 43k
22 | 11.74 | 91 | 50 | 444 | 40 | -0.25 | 306 |  |  |  | 22 | 11.7 | 90 | 50 | 444 | 40 | -0.12 | 306.7 |  |  |  | 22 | 11.7 | 91 | 50 | 440 | 44 | -0.07 | 307
23 | 11.72 | 90 | 75 | 744 | 72 | -0.44 | 310 |  |  |  | 23 | 11.7 | 90 | 75 | 744 | 80 | -0.25 | 310.7 |  |  |  | 23 | 11.7 | 90 | 75 | 744 | 80 | -0.18 | 311.2
24 | 11.71 | 96 | 100 | 1050 | 96 | -0.57 | 313 |  |  |  | 24 | 11.7 | 96 | 100 | 1050 | 96 | -0.35 | 314 |  |  |  | 24 | 11.7 | 96 | 100 | 1060 | 104 | -0.27 | 315
25 | 11.7 | 99 | 125 | 1340 | 160 | -0.87 | 316 |  |  |  | 25 | 11.7 | 100 | 125 | 1340 | 160 | -0.6 | 317 |  |  |  | 25 | 11.7 | 100 | 125 | 1340 | 160 | -0.46 | 317.6
26 | 11.7 | 100 | 150 | 1640 | 180 | -0.83 | 318 |  |  |  | 26 | 11.7 | 100 | 150 | 1620 | 180 | -0.57 | 319.6 |  |  |  | 26 | 11.7 | 100 | 150 | 1640 | 180 | -0.5 | 320
27 | 11.7 | 101 | 175 | 1960 | 200 | -0.72 | 321 |  |  |  | 27 | 11.7 | 103 | 175 | 1940 | 200 | -0.5 | 322 |  |  |  | 27 | 11.7 | 105 | 175 | 1940 | 200 | -0.5 | 323
28 | 11.7 | 105 | 200 | 2240 | 220 | -0.53 | 323 |  |  |  | 28 | 11.7 | 107 | 200 | 2240 | 220 | -0.35 | 324 |  |  |  | 28 | 11.7 | 107 | 200 | 2240 | 240 | -0.4 | 325
29 | 11.7 | 107 | 225 | 2540 | 240 | -0.3 | 325.5 |  |  |  | 29 | 11.7 | 109 | 225 | 2560 | 240 | -0.16 | 326.3 |  |  |  | 29 | 11.7 | 110 | 225 | 2560 | 260 | -0.3 | 327
30 | 11.7 | 109 | 250 | 2840 | 260 | 0.07 | 327.6 |  |  |  | 30 | 11.7 | 109 | 250 | 2880 | 260 | 0.09 | 328 |  |  |  | 30 | 11.7 | 110 | 250 | 2860 | 280 | -0.1 | 328.6
| 11.7 | 81 | [9 empty] | 11.7 | 81 |  | osc.: utd2025cl |  | ut89x | mt-1820 |  | ut51 |  |  | 11.7 | 81
| EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO
[6 empty] | Carac. De la señal | [10 empty] | Carac. De la señal | [10 empty] | Carac. De la señal
| IDAC | Ineg_150 (uA) | Ineg_200 (uA) | Ineg_300 (uA) | Ineg_Prm | Freq | Duty |  |  |  |  | IDAC | Ipos_150 (uA) | Ipos_200 (uA) | Ipos_300 (uA) | Ipos_Prm | Freq | Duty |  |  |  |  | IDAC | Vo(cc)_150 (uA) | Vo(cc)_200 (uA) | Vo(cc)_300 (uA) | Vo(cc)_Prm | Freq | Duty
| 25 | 154 | 144 | 144 | 147.3333 | F1 | 16% |  |  |  |  | 25 | 26 | 32 | 32 | 30 | F1 | 16% |  |  |  |  | 25 | -0.1 | -0.01 | 0.08 | -0.01 | F1 | 16%
| 50 | 452 | 444 | 452 | 449.3333 | [6 empty] | 50 | 84 | 88 | 92 | 88 | [6 empty] | 50 | -0.45 | 0.288 | -0.08 | -0.080667
| 75 | 768 | 760 | 752 | 760 | [6 empty] | 75 | 136 | 152 | 160 | 149.3333 | [6 empty] | 75 | -0.83 | -0.55 | -0.24 | -0.54
| 100 | 1080 | 1060 | 1060 | 1066.6667 | [6 empty] | 100 | 184 | 208 | 216 | 202.6667 | [6 empty] | 100 | -1.1 | -0.75 | -0.4 | -0.75
| 125 | 1380 | 1360 | 1360 | 1366.6667 | [6 empty] | 125 | 280 | 300 | 320 | 300 | [6 empty] | 125 | -1.75 | -1.25 | -0.75 | -1.25
| 150 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | [6 empty] | 150 | 320 | 340 | 360 | 340 | [6 empty] | 150 | -1.75 | -1.25 | -0.75 | -1.25
| 175 | 2000 | 2000 | 1980 | 1993.3333 | [6 empty] | 175 | 380 | 400 | 420 | 400 | [6 empty] | 175 | -1.5 | -1.11 | -0.7 | -1.1033
| 200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | [6 empty] | 200 | 420 | 440 | 460 | 440 | [6 empty] | 200 | -1.14 | -0.89 | -0.55 | -0.86
| 225 | 2620 | 2622 | 2600 | 2614 | [6 empty] | 225 | 480 | 500 | 520 | 500 | [6 empty] | 225 | -0.65 | -0.55 | -0.33 | -0.51
| 250 | 2920 | 2920 | 2900 | 2913.3333 | [6 empty] | 250 | 520 | 560 | 580 | 553.3333 | [6 empty] | 250 | -0.03 | -0.07 | 0 | -0.033333
| 25 | 150 | 142 | 150 | 147.3333 | F2 | 12% |  |  |  |  | 25 | 20 | 20 | 26 | 22 | F2 | 12% |  |  |  |  | 25 | -0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | F2 | 12%
| 50 | 444 | 448 | 444 | 445.3333 | [6 empty] | 50 | 52 | 60 | 72 | 61.3333 | [6 empty] | 50 | -0.29 | -0.22 | -0.02 | -0.17667
| 75 | 744 | 752 | 752 | 749.3333 | [6 empty] | 75 | 88 | 104 | 128 | 106.6667 | [6 empty] | 75 | -0.5 | -0.4 | -0.09 | -0.33
| 100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | [6 empty] | 100 | 120 | 136 | 168 | 141.3333 | [6 empty] | 100 | -0.66 | -0.53 | -0.19 | -0.46
| 125 | 1360 | 1340 | 1360 | 1353.3333 | [6 empty] | 125 | 180 | 220 | 240 | 213.3333 | [6 empty] | 125 | -1 | -0.87 | -0.43 | -0.76667
| 150 | 1640 | 1640 | 1660 | 1646.6667 | [6 empty] | 150 | 200 | 240 | 280 | 240 | [6 empty] | 150 | -0.97 | -0.86 | -0.4 | -0.74333
| 175 | 1980 | 1960 | 1980 | 1973.3333 | [6 empty] | 175 | 240 | 280 | 340 | 286.6667 | [6 empty] | 175 | -0.8 | -0.76 | -0.3 | -0.62
| 200 | 2260 | 2260 | 2280 | 2266.6667 | [6 empty] | 200 | 260 | 320 | 380 | 320 | [6 empty] | 200 | -0.5 | -0.56 | -0.15 | -0.40333
| 225 | 2560 | 2560 | 2580 | 2566.6667 | [6 empty] | 225 | 300 | 360 | 420 | 360 | [6 empty] | 225 | -0.18 | -0.32 | 0.08 | -0.14
| 250 | 2880 | 2880 | 2900 | 2886.6667 | [6 empty] | 250 | 320 | 380 | 420 | 373.3333 | [6 empty] | 250 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0.23
| 25 | 150 | 146 | 146 | 147.3333 | F3 | 8% |  |  |  |  | 25 | 14 | 16 | 18 | 16 | F3 | 8% |  |  |  |  | 25 | -0.04 | 0 | -0.02 | -0.02 | F3 | 8%
| 50 | 444 | 444 | 440 | 442.6667 | [6 empty] | 50 | 40 | 40 | 44 | 41.3333 | [6 empty] | 50 | -0.25 | -0.12 | -0.07 | -0.14667
| 75 | 744 | 744 | 744 | 744 | [6 empty] | 75 | 72 | 80 | 80 | 77.3333 | [6 empty] | 75 | -0.44 | -0.25 | -0.18 | -0.29
| 100 | 1050 | 1050 | 1060 | 1053.3333 | [6 empty] | 100 | 96 | 96 | 104 | 98.6667 | [6 empty] | 100 | -0.57 | -0.35 | -0.27 | -0.39667
| 125 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | [6 empty] | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | [6 empty] | 125 | -0.87 | -0.6 | -0.46 | -0.64333
| 150 | 1640 | 1620 | 1640 | 1633.3333 | [6 empty] | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | [6 empty] | 150 | -0.83 | -0.57 | -0.5 | -0.63333
| 175 | 1960 | 1940 | 1940 | 1946.6667 | [6 empty] | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | 175 | -0.72 | -0.5 | -0.5 | -0.57333
| 200 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | [6 empty] | 200 | 220 | 220 | 240 | 226.6667 | [6 empty] | 200 | -0.53 | -0.35 | -0.4 | -0.42667
| 225 | 2540 | 2560 | 2560 | 2553.3333 | [6 empty] | 225 | 240 | 240 | 260 | 246.6667 | [6 empty] | 225 | -0.3 | -0.16 | -0.3 | -0.25333
| 250 | 2840 | 2880 | 2860 | 2860 | [6 empty] | 250 | 260 | 260 | 280 | 266.6667 | [6 empty] | 250 | 0.07 | 0.09 | -0.1 | 0.02
| IDAC | Ineg_F1 | Ineg_F2 | Ineg_F3 | Ineg_PRM
| 25 | 147.3333 | 147.3333 | 147.3333 | 147.3333 | [22 empty] | Carac. De la señal
| 50 | 449.3333 | 445.3333 | 442.6667 | 445.7778 | [17 empty] | IDAC | [V+ - (V-)]_150 (uA) | [V+ - (V-)]_200 (uA) | [V+ - (V-)]_300 (uA) | [V+ - (V-)]_Prm | Freq | Duty
| 75 | 760 | 749.3333 | 744 | 751.1111 | [17 empty] | 25 | 305.6 | 305 | 305 | 305.2 | F1 | 16%
| 100 | 1066.6667 | 1060 | 1053.3333 | 1060 | [17 empty] | 50 | 313.5 | 313 | 314 | 313.5
| 125 | 1366.6667 | 1353.3333 | 1340 | 1353.3333 | [17 empty] | 75 | 319.3 | 319.4 | 320.4 | 319.7
| 150 | 1680 | 1646.6667 | 1633.3333 | 1653.3333 | [17 empty] | 100 | 323.8 | 324 | 325.3 | 324.3667
| 175 | 1993.3333 | 1973.3333 | 1946.6667 | 1971.1111 | [17 empty] | 125 | 327 | 327.4 | 329 | 327.8
| 200 | 2300 | 2266.6667 | 2240 | 2268.8889 | [17 empty] | 150 | 330 | 330 | 331 | 330.3333
| 225 | 2614 | 2566.6667 | 2553.3333 | 2578 | [17 empty] | 175 | 333 | 333 | 334 | 333.3333
| 250 | 2913.3333 | 2886.6667 | 2860 | 2886.6667 | [17 empty] | 200 | 335 | 335.5 | 335.5 | 335.3333
[23 empty] | 225 | 337 | 337 | 337 | 337
[23 empty] | 250 | 339 | 339 | 339 | 339
[23 empty] | 25 | 303.5 | 304 | 304 | 303.8333 | F2 | 12%
[23 empty] | 50 | 309 | 310.6 | 311.4 | 310.3333
[23 empty] | 75 | 313.5 | 315.5 | 317 | 315.3333
[23 empty] | 100 | 317 | 319.6 | 321.5 | 319.3667
[23 empty] | 125 | 320 | 322.5 | 325 | 322.5
[23 empty] | 150 | 323 | 325.3 | 328 | 325.4333
[23 empty] | 175 | 326 | 328 | 330.6 | 328.2
[23 empty] | 200 | 328 | 330 | 333 | 330.3333
[23 empty] | 225 | 330 | 332 | 335 | 332.3333
[23 empty] | 250 | 333 | 333.6 | 336.4 | 334.3333
[23 empty] | 25 | 302 | 302.2 | 302.2 | 302.1333 | F3 | 8%
[23 empty] | 50 | 306 | 306.7 | 307 | 306.5667
[23 empty] | 75 | 310 | 310.7 | 311.2 | 310.6333
[23 empty] | 100 | 313 | 314 | 315 | 314
[23 empty] | 125 | 316 | 317 | 317.6 | 316.8667
[23 empty] | 150 | 318 | 319.6 | 320 | 319.2
[23 empty] | 175 | 321 | 322 | 323 | 322
[23 empty] | 200 | 323 | 324 | 325 | 324
[23 empty] | 225 | 325.5 | 326.3 | 327 | 326.2667
[23 empty] | 250 | 327.6 | 328 | 328.6 | 328.0667

## Carga 80.4k
|  |  | Tneg | 230 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg |  | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg |  | R-(Ic) | 3250
| Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal
N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia)
1 |  |  | 25 |  |  |  |  | 725 | 16% | 19.8k | 1 |  |  | 25 |  |  |  |  | 833 | 16% | 18.6k | 1 |  |  | 25 |  |  |  |  | 555 | 16% | 18.3k
2 |  |  | 50 | [7 empty] | 2 |  |  | 50 | [7 empty] | 2 |  |  | 50
3 |  |  | 75 | [7 empty] | 3 |  |  | 75 | [7 empty] | 3 |  |  | 75
4 |  |  | 100 | [7 empty] | 4 |  |  | 100 | [7 empty] | 4 |  |  | 100
5 |  |  | 125 | [7 empty] | 5 |  |  | 125 | [7 empty] | 5 |  |  | 125
6 |  |  | 150 | [7 empty] | 6 |  |  | 150 | [7 empty] | 6 |  |  | 150
7 |  |  | 175 | [7 empty] | 7 |  |  | 175 | [7 empty] | 7 |  |  | 175
8 |  |  | 200 | [7 empty] | 8 |  |  | 200 | [7 empty] | 8 |  |  | 200
9 |  |  | 225 | [7 empty] | 9 |  |  | 225 | [7 empty] | 9 |  |  | 225
10 |  |  | 250 | [7 empty] | 10 |  |  | 250 | [7 empty] | 10 |  |  | 250
11 | 11.7 | 86 | 25 | 146 | 14 | -0.45 | 300 | 532 | 12% | 27.8k | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  | 588 | 12% | 28.9k | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  | 435 | 12% | 24.9k
12 | 11.7 | 91 | 50 | 468 | 60 | -0.19 | 306.6 |  |  |  | 12 |  |  | 50 | [7 empty] | 12 |  |  | 50
13 | 11.7 | 96 | 75 | 772 | 100 | -0.32 | 311.5 |  |  |  | 13 |  |  | 75 | [7 empty] | 13 |  |  | 75
14 | 11.7 | 100 | 100 | 1090 | 144 | -0.47 | 314.6 |  |  |  | 14 |  |  | 100 | [7 empty] | 14 |  |  | 100
15 | 11.7 | 103 | 125 | 1400 | 200 | -0.8 | 317 |  |  |  | 15 |  |  | 125 | [7 empty] | 15 |  |  | 125
16 | 11.7 | 108 | 150 | 1700 | 240 | -0.82 | 320.7 |  |  |  | 16 |  |  | 150 | [7 empty] | 16 |  |  | 150
17 | 11.7 | 110 | 175 | 2020 | 280 | -0.7 | 323.6 |  |  |  | 17 |  |  | 175 | [7 empty] | 17 |  |  | 175
18 | 11.7 | 116 | 200 | 2320 | 320 | -0.52 | 325.8 |  |  |  | 18 |  |  | 200 | [7 empty] | 18 |  |  | 200
19 | 11.7 | 119 | 225 | 2640 | 360 | -0.28 | 324 |  |  |  | 19 |  |  | 225 | [7 empty] | 19 |  |  | 225
20 | 11.75 | 120 | 250 | 2940 | 400 | -0.1 | 326.6 |  |  |  | 20 |  |  | 250 | [7 empty] | 20 |  |  | 2880
21 |  |  | 25 |  |  |  |  | 362 | 8% | 47.4k | 21 |  |  | 25 |  |  |  |  | 417 | 8% | 44.3k | 21 |  |  | 25 |  |  |  |  | 278 | 8% | 43k
22 |  |  | 50 | [7 empty] | 22 |  |  | 50 | [7 empty] | 22 |  |  | 50
23 |  |  | 75 | [7 empty] | 23 |  |  | 75 | [7 empty] | 23 |  |  | 75
24 |  |  | 100 | [7 empty] | 24 |  |  | 100 | [7 empty] | 24 |  |  | 100
25 |  |  | 125 | [7 empty] | 25 |  |  | 125 | [7 empty] | 25 |  |  | 125
26 |  |  | 150 | [7 empty] | 26 |  |  | 150 | [7 empty] | 26 |  |  | 150
27 |  |  | 175 | [7 empty] | 27 |  |  | 175 | [7 empty] | 27 |  |  | 175
28 |  |  | 200 | [7 empty] | 28 |  |  | 200 | [7 empty] | 28 |  |  | 200
29 |  |  | 225 | [7 empty] | 29 |  |  | 225 | [7 empty] | 29 |  |  | 225
30 |  |  | 250 | [7 empty] | 30 |  |  | 250 | [7 empty] | 30 |  |  | 250
| 11.7 | 81 | [9 empty] | 11.7 | 81 |  | osc.: utd2025cl |  | ut89x | mt-1820 |  |  | ut51 |  | 11.7 | 81
| EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO

## Carga 101.3k
|  |  | Tneg | 150 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg | 200 | R-(Ic) | 3250 | [7 empty] | Tneg | 300 | R-(Ic) | 3250
| Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | Fuente AT | Carac. De la señal
N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | V+ - (V-) | Freq | Duty | R+(Ia)
1 | 11.7 | 90 | 25 | 148 | 32 | -0.1 | 304.4 | 1111 | 16% | 19.8k | 1 | 11.7 | 88 | 25 | 148 | 34 | 0 | 304 | 833 | 16% | 18.6k | 1 | 11.7 | 89 | 25 | 148 | 28 | 0.09 | 303.5 | 555 | 16% | 18.3k
2 | 11.7 | 94 | 50 | 444 | 88 | -0.5 | 312.2 |  |  |  | 2 | 11.7 | 90 | 50 | 444 | 92 | -0.2 | 312.4 |  |  |  | 2 | 11.7 | 92 | 50 | 460 | 84 | -0.07 | 311.7
3 | 11.7 | 101 | 75 | 744 | 152 | -0.85 | 318 |  |  |  | 3 | 11.7 | 100 | 75 | 744 | 152 | -0.4 | 318.5 |  |  |  | 3 | 11.7 | 100 | 75 | 776 | 144 | -0.3 | 318
4 | 11.7 | 106 | 100 | 1060 | 200 | -1.05 | 323 |  |  |  | 4 | 11.7 | 105 | 100 | 1060 | 216 | -0.55 | 323.3 |  |  |  | 4 | 11.7 | 105 | 100 | 1090 | 200 | -0.5 | 323
5 | 11.7 | 110 | 125 | 1340 | 280 | -1.87 | 326 |  |  |  | 5 | 11.7 | 109 | 125 | 1340 | 300 | -1.15 | 326.5 |  |  |  | 5 | 11.7 | 109 | 125 | 1400 | 280 | -1 | 327
6 | 11.7 | 115 | 150 | 1660 | 320 | -1.7 | 329 |  |  |  | 6 | 11.7 | 115 | 150 | 1640 | 340 | -1 | 329.6 |  |  |  | 6 | 11.7 | 116 | 150 | 1720 | 320 | -1 | 332.8
7 | 11.7 | 120 | 175 | 1980 | 400 | -1.3 | 332 |  |  |  | 7 | 11.7 | 118 | 175 | 1960 | 400 | -0.7 | 332.2 |  |  |  | 7 | 11.7 | 120 | 175 | 2020 | 380 | -0.95 | 335.4
8 | 11.7 | 124 | 200 | 2260 | 420 | -0.7 | 334 |  |  |  | 8 | 11.7 | 124 | 200 | 2280 | 460 | -0.3 | 334.3 |  |  |  | 8 | 11.7 | 125 | 200 | 2320 | 440 | -0.78 | 337.5
9 | 11.7 | 127 | 225 | 2580 | 480 | 0.02 | 336 |  |  |  | 9 | 11.7 | 127 | 225 | 2600 | 520 | 0.3 | 336 |  |  |  | 9 | 11.7 | 130 | 225 | 2640 | 500 | -0.5 | 339
10 | 11.7 | 131 | 250 | 2880 | 540 | 0.95 | 337.6 |  |  |  | 10 | 11.7 | 132 | 250 | 2880 | 560 | 0.9 | 337.3 |  |  |  | 10 | 11.7 | 134 | 250 | 2940 | 560 | -0.1 | 340.4
11 | 11.7 | 88 | 25 | 146 | 20 | 0 | 302.4 | 714 | 12% | 33.2k | 11 | 11.7 | 85 | 25 | 144 | 24 | 0.05 | 302.2 | 588 | 12% | 28.9k | 11 | 11.7 | 89 | 25 | 144 | 26 | 0.09 | 304.8 | 435 | 12% | 24.9k
12 | 11.7 | 90 | 50 | 440 | 56 | -0.15 | 308.3 |  |  |  | 12 | 11.7 | 91 | 50 | 436 | 64 | -0.15 | 308.6 |  |  |  | 12 | 11.7 | 91 | 50 | 448 | 68 | -0.05 | 312.2
13 | 11.7 | 94 | 75 | 744 | 96 | -0.33 | 313 |  |  |  | 13 | 11.7 | 92 | 75 | 744 | 104 | -0.3 | 313.7 |  |  |  | 13 | 11.7 | 98 | 75 | 752 | 112 | -0.22 | 317.8
14 | 11.7 | 100 | 100 | 1050 | 128 | -0.38 | 317 |  |  |  | 14 | 11.7 | 98 | 100 | 1050 | 144 | -0.43 | 318 |  |  |  | 14 | 11.7 | 100 | 100 | 1060 | 160 | -0.4 | 322.3
15 | 11.7 | 101 | 125 | 1340 | 200 | -0.75 | 320 |  |  |  | 15 | 11.7 | 100 | 125 | 1320 | 220 | -0.8 | 321 |  |  |  | 15 | 11.7 | 106 | 125 | 1360 | 220 | -0.75 | 325.6
16 | 11.7 | 105 | 150 | 1620 | 220 | -0.55 | 323 |  |  |  | 16 | 11.7 | 105 | 150 | 1620 | 260 | -0.7 | 324 |  |  |  | 16 | 11.7 | 110 | 150 | 1680 | 260 | -0.75 | 328.7
17 | 11.7 | 107 | 175 | 1940 | 240 | -0.18 | 326 |  |  |  | 17 | 11.7 | 110 | 175 | 1940 | 300 | -0.5 | 326.6 |  |  |  | 17 | 11.7 | 113 | 175 | 1980 | 320 | -0.67 | 331.3
18 | 11.7 | 110 | 200 | 2240 | 280 | 0.3 | 328 |  |  |  | 18 | 11.7 | 111 | 200 | 2260 | 320 | -0.17 | 329 |  |  |  | 18 | 11.7 | 117 | 200 | 2280 | 360 | -0.52 | 333.5
19 | 11.7 | 113 | 225 | 2560 | 320 | 0.9 | 330 |  |  |  | 19 | 11.7 | 115 | 225 | 2540 | 360 | 0.2 | 331.1 |  |  |  | 19 | 11.7 | 120 | 225 | 2580 | 400 | -0.3 | 335.5
20 | 11.7 | 115 | 250 | 2840 | 340 | 1.6 | 332.6 |  |  |  | 20 | 11.7 | 119 | 250 | 2840 | 400 | 0.75 | 333 |  |  |  | 20 | 11.7 | 125 | 2880 | 2880 | 440 | 0.025 | 337
21 | 11.7 | 85 | 25 | 140 | 16 | -0.01 | 301 | 555 | 8% | 47.4k | 21 | 11.7 | 82 | 25 | 146 | 16 | 0.02 | 300.9 | 417 | 8% | 44.3k | 21 | 11.7 | 86 | 25 | 144 | 16 | 0.04 | 302.7 | 278 | 8% | 43k
22 | 11.7 | 90 | 50 | 436 | 40 | -0.3 | 305.5 |  |  |  | 22 | 11.7 | 89 | 50 | 436 | 44 | -0.16 | 305.6 |  |  |  | 22 | 11.7 | 90 | 50 | 440 | 44 | -0.1 | 307.6
23 | 11.7 | 90 | 75 | 744 | 72 | -0.55 | 309 |  |  |  | 23 | 11.7 | 91 | 75 | 744 | 72 | -0.35 | 309.5 |  |  |  | 23 | 11.7 | 90 | 75 | 744 | 72 | -0.25 | 311.7
24 | 11.7 | 92 | 100 | 1040 | 88 | -0.75 | 312.4 |  |  |  | 24 | 11.7 | 92 | 100 | 1040 | 96 | -0.45 | 312.8 |  |  |  | 24 | 11.7 | 95 | 100 | 1050 | 96 | -0.38 | 315.2
25 | 11.7 | 97 | 125 | 1320 | 140 | -1.1 | 315 |  |  |  | 25 | 11.7 | 96 | 125 | 1350 | 128 | -0.75 | 315.5 |  |  |  | 25 | 11.7 | 99 | 125 | 1320 | 160 | -0.63 | 318.1
26 | 11.7 | 100 | 150 | 1620 | 160 | -1.1 | 317.7 |  |  |  | 26 | 11.7 | 100 | 150 | 1600 | 220 | -0.75 | 318.4 |  |  |  | 26 | 11.7 | 100 | 150 | 1640 | 180 | -0.67 | 320.9
27 | 11.7 | 101 | 175 | 1920 | 180 | -0.9 | 320 |  |  |  | 27 | 11.7 | 100 | 175 | 1900 | 240 | -0.62 | 320.8 |  |  |  | 27 | 11.7 | 102 | 175 | 1940 | 200 | -0.67 | 323.2
28 | 11.7 | 103 | 200 | 2220 | 220 | -0.65 | 322.5 |  |  |  | 28 | 11.7 | 102 | 200 | 2200 | 260 | -0.4 | 323 |  |  |  | 28 | 11.7 | 106 | 200 | 2240 | 220 | -0.6 | 325.5
29 | 11.7 | 106 | 225 | 2540 | 240 | -0.26 | 324.8 |  |  |  | 29 | 11.7 | 105 | 225 | 2520 | 280 | -0.17 | 325 |  |  |  | 29 | 11.7 | 110 | 225 | 2540 | 260 | -0.48 | 327.5
30 | 11.7 | 108 | 250 | 2820 | 260 | 0.15 | 326.7 |  |  |  | 30 | 11.7 | 109 | 250 | 2820 | 300 | 0.17 | 326.9 |  |  |  | 30 | 11.7 | 110 | 250 | 2840 | 280 | -0.25 | 329.3
| 11.7 | 81 | [9 empty] | 11.7 | 81 |  | osc.: utd2025cl |  | ut89x | mt-1820 |  |  | ut51 |  | 11.7 | 81
| EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO
[6 empty] | Carac. De la señal | [10 empty] | Carac. De la señal | [10 empty] | Carac. De la señal
| IDAC | Ineg_150 (uA) | Ineg_200 (uA) | Ineg_300 (uA) | Ineg_Prm | Freq | Duty |  |  |  |  | IDAC | Ipos_150 (uA) | Ipos_200 (uA) | Ipos_300 (uA) | Ipos_Prm | Freq | Duty |  |  |  |  | IDAC | Vo(cc)_150 (uA) | Vo(cc)_200 (uA) | Vo(cc)_300 (uA) | Vo(cc)_Prm | Freq | Duty
| 25 | 148 | 148 | 148 | 148 | F1 | 16% |  |  |  |  | 25 | 32 | 34 | 28 | 31.3333 | F1 | 16% |  |  |  |  | 25 | -0.1 | 0 | 0.09 | -0.0033333 | F1 | 16%
| 50 | 444 | 444 | 460 | 449.3333 | [6 empty] | 50 | 88 | 92 | 84 | 88 | [6 empty] | 50 | -0.5 | -0.2 | -0.07 | -0.25667
| 75 | 744 | 744 | 776 | 754.6667 | [6 empty] | 75 | 152 | 152 | 144 | 149.3333 | [6 empty] | 75 | -0.85 | -0.4 | -0.3 | -0.51667
| 100 | 1060 | 1060 | 1090 | 1070 | [6 empty] | 100 | 200 | 216 | 200 | 205.3333 | [6 empty] | 100 | -1.05 | -0.55 | -0.5 | -0.7
| 125 | 1340 | 1340 | 1400 | 1360 | [6 empty] | 125 | 280 | 300 | 280 | 286.6667 | [6 empty] | 125 | -1.87 | -1.15 | -1 | -1.34
| 150 | 1660 | 1640 | 1720 | 1673.3333 | [6 empty] | 150 | 320 | 340 | 320 | 326.6667 | [6 empty] | 150 | -1.7 | -1 | -1 | -1.2333
| 175 | 1980 | 1960 | 2020 | 1986.6667 | [6 empty] | 175 | 400 | 400 | 380 | 393.3333 | [6 empty] | 175 | -1.3 | -0.7 | -0.95 | -0.98333
| 200 | 2260 | 2280 | 2320 | 2286.6667 | [6 empty] | 200 | 420 | 460 | 440 | 440 | [6 empty] | 200 | -0.7 | -0.3 | -0.78 | -0.59333
| 225 | 2580 | 2600 | 2640 | 2606.6667 | [6 empty] | 225 | 480 | 520 | 500 | 500 | [6 empty] | 225 | 0.02 | 0.3 | -0.5 | -0.06
| 250 | 2880 | 2880 | 2940 | 2900 | [6 empty] | 250 | 540 | 560 | 560 | 553.3333 | [6 empty] | 250 | 0.95 | 0.9 | -0.1 | 0.58333
| 25 | 146 | 144 | 144 | 144.6667 | F2 | 12% |  |  |  |  | 25 | 20 | 24 | 26 | 23.3333 | F2 | 12% |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.046667 | F2 | 12%
| 50 | 440 | 436 | 448 | 441.3333 | [6 empty] | 50 | 56 | 64 | 68 | 62.6667 | [6 empty] | 50 | -0.15 | -0.15 | -0.05 | -0.11667
| 75 | 744 | 744 | 752 | 746.6667 | [6 empty] | 75 | 96 | 104 | 112 | 104 | [6 empty] | 75 | -0.33 | -0.3 | -0.22 | -0.28333
| 100 | 1050 | 1050 | 1060 | 1053.3333 | [6 empty] | 100 | 128 | 144 | 160 | 144 | [6 empty] | 100 | -0.38 | -0.43 | -0.4 | -0.40333
| 125 | 1340 | 1320 | 1360 | 1340 | [6 empty] | 125 | 200 | 220 | 220 | 213.3333 | [6 empty] | 125 | -0.75 | -0.8 | -0.75 | -0.76667
| 150 | 1620 | 1620 | 1680 | 1640 | [6 empty] | 150 | 220 | 260 | 260 | 246.6667 | [6 empty] | 150 | -0.55 | -0.7 | -0.75 | -0.66667
| 175 | 1940 | 1940 | 1980 | 1953.3333 | [6 empty] | 175 | 240 | 300 | 320 | 286.6667 | [6 empty] | 175 | -0.18 | -0.5 | -0.67 | -0.45
| 200 | 2240 | 2260 | 2280 | 2260 | [6 empty] | 200 | 280 | 320 | 360 | 320 | [6 empty] | 200 | 0.3 | -0.17 | -0.52 | -0.13
| 225 | 2560 | 2540 | 2580 | 2560 | [6 empty] | 225 | 320 | 360 | 400 | 360 | [6 empty] | 225 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.26667
| 250 | 2840 | 2840 | 2880 | 2853.3333 | [6 empty] | 250 | 340 | 400 | 440 | 393.3333 | [6 empty] | 250 | 1.6 | 0.75 | 0.025 | 0.79167
| 25 | 140 | 146 | 144 | 143.3333 | F3 | 8% |  |  |  |  | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | F3 | 8% |  |  |  |  | 25 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.016667 | F3 | 8%
| 50 | 436 | 436 | 440 | 437.3333 | [6 empty] | 50 | 40 | 44 | 44 | 42.6667 | [6 empty] | 50 | -0.3 | -0.16 | -0.1 | -0.18667
| 75 | 744 | 744 | 744 | 744 | [6 empty] | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 | [6 empty] | 75 | -0.55 | -0.35 | -0.25 | -0.38333
| 100 | 1040 | 1040 | 1050 | 1043.3333 | [6 empty] | 100 | 88 | 96 | 96 | 93.3333 | [6 empty] | 100 | -0.75 | -0.45 | -0.38 | -0.52667
| 125 | 1320 | 1350 | 1320 | 1330 | [6 empty] | 125 | 140 | 128 | 160 | 142.6667 | [6 empty] | 125 | -1.1 | -0.75 | -0.63 | -0.82667
| 150 | 1620 | 1600 | 1640 | 1620 | [6 empty] | 150 | 160 | 220 | 180 | 186.6667 | [6 empty] | 150 | -1.1 | -0.75 | -0.67 | -0.84
| 175 | 1920 | 1900 | 1940 | 1920 | [6 empty] | 175 | 180 | 240 | 200 | 206.6667 | [6 empty] | 175 | -0.9 | -0.62 | -0.67 | -0.73
| 200 | 2220 | 2200 | 2240 | 2220 | [6 empty] | 200 | 220 | 260 | 220 | 233.3333 | [6 empty] | 200 | -0.65 | -0.4 | -0.6 | -0.55
| 225 | 2540 | 2520 | 2540 | 2533.3333 | [6 empty] | 225 | 240 | 280 | 260 | 260 | [6 empty] | 225 | -0.26 | -0.17 | -0.48 | -0.30333
| 250 | 2820 | 2820 | 2840 | 2826.6667 | [6 empty] | 250 | 260 | 300 | 280 | 280 | [6 empty] | 250 | 0.15 | 0.17 | -0.25 | 0.023333
| IDAC | Ineg_F1 | Ineg_F2 | Ineg_F3 | Ineg_PRM | [6 empty] | IDAC | Ipos_F1 | Ipos_F2 | Ipos_F3 | Ipos_PRM
| 25 | 148 | 144.6667 | 143.3333 | 145.3333 | [6 empty] | 25 | 31.3333 | 23.3333 | 16 | 23.5556 | [11 empty] | Carac. De la señal
| 50 | 449.3333 | 441.3333 | 437.3333 | 442.6667 | [6 empty] | 50 | 88 | 62.6667 | 42.6667 | 64.4444 | [6 empty] | IDAC | [V+ - (V-)]_150 (uA) | [V+ - (V-)]_200 (uA) | [V+ - (V-)]_300 (uA) | [V+ - (V-)]_Prm | Freq | Duty
| 75 | 754.6667 | 746.6667 | 744 | 748.4444 | [6 empty] | 75 | 149.3333 | 104 | 72 | 108.4444 | [6 empty] | 25 | 304.4 | 304 | 303.5 | 303.9667 | F1 | 16%
| 100 | 1070 | 1053.3333 | 1043.3333 | 1055.5556 | [6 empty] | 100 | 205.3333 | 144 | 93.3333 | 147.5556 | [6 empty] | 50 | 312.2 | 312.4 | 311.7 | 312.1
| 125 | 1360 | 1340 | 1330 | 1343.3333 | [6 empty] | 125 | 286.6667 | 213.3333 | 142.6667 | 214.2222 | [6 empty] | 75 | 318 | 318.5 | 318 | 318.1667
| 150 | 1673.3333 | 1640 | 1620 | 1644.4444 | [6 empty] | 150 | 326.6667 | 246.6667 | 186.6667 | 253.3333 | [6 empty] | 100 | 323 | 323.3 | 323 | 323.1
| 175 | 1986.6667 | 1953.3333 | 1920 | 1953.3333 | [6 empty] | 175 | 393.3333 | 286.6667 | 206.6667 | 295.5556 | [6 empty] | 125 | 326 | 326.5 | 327 | 326.5
| 200 | 2286.6667 | 2260 | 2220 | 2255.5556 | [6 empty] | 200 | 440 | 320 | 233.3333 | 331.1111 | [6 empty] | 150 | 329 | 329.6 | 332.8 | 330.4667
| 225 | 2606.6667 | 2560 | 2533.3333 | 2566.6667 | [6 empty] | 225 | 500 | 360 | 260 | 373.3333 | [6 empty] | 175 | 332 | 332.2 | 335.4 | 333.2
| 250 | 2900 | 2853.3333 | 2826.6667 | 2860 | [6 empty] | 250 | 553.3333 | 393.3333 | 280 | 408.8889 | [6 empty] | 200 | 334 | 334.3 | 337.5 | 335.2667
[23 empty] | 225 | 336 | 336 | 339 | 337
[23 empty] | 250 | 337.6 | 337.3 | 340.4 | 338.4333
[23 empty] | 25 | 302.4 | 302.2 | 304.8 | 303.1333 | F2 | 12%
[23 empty] | 50 | 308.3 | 308.6 | 312.2 | 309.7
[23 empty] | 75 | 313 | 313.7 | 317.8 | 314.8333
[23 empty] | 100 | 317 | 318 | 322.3 | 319.1
[23 empty] | 125 | 320 | 321 | 325.6 | 322.2
[23 empty] | 150 | 323 | 324 | 328.7 | 325.2333
[23 empty] | 175 | 326 | 326.6 | 331.3 | 327.9667
[23 empty] | 200 | 328 | 329 | 333.5 | 330.1667
[23 empty] | 225 | 330 | 331.1 | 335.5 | 332.2
[23 empty] | 250 | 332.6 | 333 | 337 | 334.2
[23 empty] | 25 | 301 | 300.9 | 302.7 | 301.5333 | F3 | 8%
[23 empty] | 50 | 305.5 | 305.6 | 307.6 | 306.2333
[23 empty] | 75 | 309 | 309.5 | 311.7 | 310.0667
[23 empty] | 100 | 312.4 | 312.8 | 315.2 | 313.4667
[23 empty] | 125 | 315 | 315.5 | 318.1 | 316.2
[23 empty] | 150 | 317.7 | 318.4 | 320.9 | 319
[23 empty] | 175 | 320 | 320.8 | 323.2 | 321.3333
[23 empty] | 200 | 322.5 | 323 | 325.5 | 323.6667
[23 empty] | 225 | 324.8 | 325 | 327.5 | 325.7667
[23 empty] | 250 | 326.7 | 326.9 | 329.3 | 327.6333

## Prueba Piloto sobre sujeto 01
Características del sujeto para Prueba Piloto | [6 empty] | Tneg | 150 | Electrodos de Ag/ClAg colocados transversalmente en la cara posterior del antebrazo, a 5 cm del pliegue del codo | [8 empty] | Tneg | 170 | Electrodos de Ag/ClAg colocados transversalmente en la cara posterior del antebrazo, a 5 cm del pliegue del codo | [8 empty] | Tneg | 200 | Electrodos de Ag/ClAg colocados transversalmente en la cara posterior del antebrazo, a 5 cm del pliegue del codo | [8 empty] | Tneg | 230 | Electrodos de Ag/ClAg colocados transversalmente en la cara posterior del antebrazo, a 5 cm del pliegue del codo | [8 empty] | Tneg | 250 | Electrodos de Ag/ClAg colocados transversalmente en la cara posterior del antebrazo, a 5 cm del pliegue del codo | [9 empty] | Tneg | 300 | Electrodos de Ag/ClAg colocados transversalmente en la cara posterior del antebrazo, a 5 cm del pliegue del codo
N° | Altura (cm) | Peso (Kg) | Género | Edad | R-(Ic) |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | ST percibida | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | ST percibida | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | ST percibida | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | ST percibida | Carac. De la señal |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | ST percibida | Carac. De la señal |  |  |  |  | Fuente de BT |  | Control | Salida sobre la carga |  |  | ST percibida | Carac. De la señal
1 | 174 | 87 | M | 38 | 3250 | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | (X;PM;C;V;PP;PC) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | (X;PM;C;V;PP;PC) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | (X;PM;C;V;PP;PC) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | (X;PM;C;V;PP;PC) | Freq | Duty | R+(Ia) | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | (X;PM;C;V;PP;PC) | Freq | Duty | R+(Ia) |  | N° | Vcc+ | Icc (mA) | IDAC | Ineg (uA) | Ipos (uA) | Vo(cc) | (X;PM;C;V;PP;PC) | Freq | Duty | R+(Ia)
[5 empty] | 0:40 | 1 | 11.65 | 90 | 25 | 142 | 22 | -0.8 | X | 1111 | 16% | 16.57k | 1 |  |  | 25 |  |  |  | X | 980 | 16% | 16.57k | 1 |  |  | 25 |  |  |  | X | 833 | 16% | 16.57k | 1 |  |  | 25 |  |  |  | X | 725 | 16% | 16.57k | 1 |  |  | 25 |  |  |  | X | 666 | 16% | 16.57k |  | 1 |  |  | 25 |  |  |  | X | 555 | 16% | 16.57k
[6 empty] | 2 | 11.65 | 99 | 50 | 448 | 72 | -1.51 | X |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  | X
[6 empty] | 3 | 11.65 | 101 | 75 | 760 | 136 | -1.8 | X |  |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  |  | X
[6 empty] | 4 |  |  | 100 |  |  | -1.92 | X |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  | X
| Sensaciones a evaluar |  |  |  |  | 5 |  |  | 125 |  |  | -2.28 | X |  |  |  | 5 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 5 |  |  | 125 |  |  | -0.74 | X |  |  |  | 5 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 5 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | -0.69 | 5 |  |  | 125 |  |  |  | X
| Punción molesta (PM) |  |  |  |  | 6 |  |  | 150 |  |  | -1.98 | X |  |  |  | 6 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 6 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 6 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 6 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  |  | 6 |  |  | 150 |  |  |  | X
| Presión puntual / punción suave (PP) |  |  |  |  | 7 |  |  | 175 |  |  | -1.5 | X |  |  |  | 7 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 7 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 7 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 7 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  |  | 7 |  |  | 175 |  |  |  | X
| Presión constante (PC) |  |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  | -0.88 | X |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  |  | X
| Vibración (V) |  |  |  |  | 9 |  |  | 225 |  |  | -0.16 | X |  |  |  | 9 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 9 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 9 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 9 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  |  | 9 |  |  | 225 |  |  |  | X
| Cosquilleo © |  |  |  |  | 10 | 11.65 | 136 | 250 | 2920 | 560 | 0.68 | X |  |  |  | 10 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 10 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 10 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 10 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  |  | 10 |  |  | 250 |  |  |  | X
| Sin sensación (X) |  |  |  |  | 11 |  |  | 25 |  |  |  | X | 714 | 12% | 28.6K | 11 |  |  | 25 |  |  |  | X | 658 | 12% | 29.07k | 11 |  |  | 25 |  |  |  | X | 588 | 12% | 29.07k | 11 |  |  | 25 |  |  |  | X | 532 | 12% | 29.07k | 11 |  |  | 25 |  |  |  | X | 500 | 12% | 29.07k |  | 11 |  |  | 25 |  |  |  | X | 435 | 12% | 29.07k
[6 empty] | 12 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  |  | 12 |  |  | 50 |  |  |  | X
| INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 13 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 13 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 13 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 13 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 13 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  |  | 13 |  |  | 75 |  |  |  | X
| osc.: utd2025cl | Ineg (uA) | Ipos (uA) |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  | PP |  |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  | X
| ut89x | V+ - (V-) |  |  |  | 15 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  |  | 125 |  |  | -2.2 | PP |  |  |  | 15 |  |  | 125 |  |  | -1.9 | X |  |  |  | 15 |  |  | 125 |  |  | -2.6 | PP |  |  |  | -1.38 | 15 |  |  | 125 |  |  | -2.52 | X
| ut51 | V- |  |  |  | 16 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 16 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 16 |  |  | 150 |  |  |  | PP |  |  |  | 16 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 16 |  |  | 150 |  |  |  | PP |  |  |  |  | 16 |  |  | 150 |  |  | -3 | PP
| mt-1820 | Vo(cc) |  |  |  | 17 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 17 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 17 |  |  | 175 |  |  |  | PP |  |  |  | 17 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 17 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  |  | 17 |  |  | 175 |  |  | -2.67 | PP
| YIHUA 3005D-II | Alimentación |  |  |  | 18 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 18 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 18 |  |  | 200 |  |  |  | PP |  |  |  | 18 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 18 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  |  | 18 |  |  | 200 |  |  | -2.6 | PP
[6 empty] | 19 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 19 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 19 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 19 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 19 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  |  | 19 |  |  | 225 |  |  | -2.65 | PP
[6 empty] | 20 | 11.65 | 116 | 250 | 2860 | 340 | 0.9 | X |  |  |  | 20 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 20 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 20 | 11.65 | 120 | 2880 | 2860 | 380 | -0.033 | X |  |  |  | 20 |  |  | 2880 |  |  | -0.77 | X |  |  |  |  | 20 |  |  | 2880 |  |  | -2.4 | PP
[6 empty] | 21 |  |  | 25 |  |  |  | X | 555 | 8% | 38.4k | 21 |  |  | 25 |  |  |  | X | 490 | 8% | 38.4k | 21 |  |  | 25 |  |  |  | X | 417 | 8% | 38.4k | 21 |  |  | 25 |  |  |  | X | 362 | 8% | 34.58k | 21 |  |  | 25 |  |  |  | X | 333 | 8% | 34.58k |  | 21 |  |  | 25 |  |  |  | X | 278 | 8% | 34.58k
[6 empty] | 22 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 22 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 22 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 22 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  | 22 |  |  | 50 |  |  |  | X |  |  |  |  | 22 |  |  | 50 |  |  |  | X
[6 empty] | 23 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 23 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 23 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 23 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  | 23 |  |  | 75 |  |  |  | X |  |  |  |  | 23 |  |  | 75 |  |  |  | X
[6 empty] | 24 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 24 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 24 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 24 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  | 24 |  |  | 100 |  |  |  | X |  |  |  |  | 24 |  |  | 100 |  |  |  | X
[6 empty] | 25 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  | 25 |  |  | 125 |  |  |  | X |  |  |  |  | 25 |  |  | 125 |  |  |  | X
[6 empty] | 26 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 26 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 26 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 26 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  | 26 |  |  | 150 |  |  |  | X |  |  |  |  | 26 |  |  | 150 |  |  |  | X
[6 empty] | 27 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 27 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 27 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 27 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  | 27 |  |  | 175 |  |  |  | X |  |  |  |  | 27 |  |  | 175 |  |  |  | X
[6 empty] | 28 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 28 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 28 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 28 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  | 28 |  |  | 200 |  |  |  | X |  |  |  |  | 28 |  |  | 200 |  |  |  | X
[6 empty] | 29 | 11.75 | 106 | 225 | 2600 | 200 | -2.59 | V |  |  |  | 29 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 29 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 29 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  | 29 |  |  | 225 |  |  |  | X |  |  |  |  | 29 |  |  | 225 |  |  |  | X
[6 empty] | 30 | 11.75 | 108 | 250 | 2900 | 220 | -0.576 | V |  |  |  | 30 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 30 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 30 |  |  | 250 |  |  |  | X |  |  |  | 30 | 11.7 | 110 | 250 | 2880 | 260 | 0.66 | PP |  |  |  |  | 30 |  |  | 250 |  |  |  | X
[7 empty] | 11.65 | 88 | [9 empty] | 11.7 | 81 |  | osc.: utd2025cl |  | ut89x | mt-1820 |  |  | ut51 |  | 11.7 | 81 |  | osc.: utd2025cl |  | ut89x | mt-1820 |  |  | ut51 |  | 11.7 | 81 | [9 empty] | 11.7 | 81 | [10 empty] | 11.7 | 81
[7 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [10 empty] | EN REPOSO | [11 empty] | EN REPOSO